## 總表
群組代碼 | 群組名稱 | 院內碼 | 健保碼 | 品項名稱 | 檢體種類 | 採檢容器 | 檢體量 | 服務時間 | 急件服務 | 送檢說明 | 核發時需 | 參考值 | 聯絡電話 | 檢驗方法 | 附帶計價碼 | 已知干擾因子
89 | 分子生物診斷室(PCR) | 12184C | 12184C | HBV DNA VIRAL LOAD TEST | BLOOD | 紫 | 5 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 14 days | Not detected | 病毒88121 | Real time PCR | 12184C | Heparin會抑制聚合酶鏈鎖反應，故本檢驗檢體禁用以heparin為抗凝劑。
89 | 分子生物診斷室(PCR) | 12202C | 12202C | REAL TIME PCR HCV GENOTYPING | BLOOD | 紫 | 5mL | W1~W5 | N | 6hr內須離心，72 hr以上須冰凍-80℃ | 14 days | NA | 病毒88121 | RT-PCR/Sequencing | 12202B
89 | 分子生物診斷室(PCR) | 12212B |  | FilmArray Meningitis/Encephalitis Panel | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Not Detected | 病毒88121 | RT-PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | 30101B | 30101B | (NHI) EGFR mutation (IVD) testing | Tissue | 1.5 mL塑膠離心管 | 3~5切片(5µ厚度) | W1~W5 | N | 室溫保存 | 14 days | wild type | 病毒88121 | Real time PCR | 30101B | 腫瘤組織比例過少或DNA裂解嚴重時，可能會造成突變偵測能力下降。腫瘤百分比需大於10%，不可使用脫鈣檢體。
89 | 分子生物診斷室(PCR) | 30104B | 30404B | (NHI)All RAS Mutation Testing | Tissue | 1.5 mL塑膠離心管 | 3~5切片(5µ厚度) | W1~W5 | N | 室溫保存 | 14 days | wild type | 病毒88121 | PCR/Mass | 30104B | 腫瘤百分比需大於10%，不可使用脫鈣檢體。(檢驗單位：台北病理中心)
89 | 分子生物診斷室(PCR) | 30512C | 30512C | 13C-UBT FOR H.PYLORI INFECTION | 氣體 | 集氣袋 | NA | W1~W6上午 | N | 室溫保存，呼氣袋的收集須在飯前或飯後二小時。 | 當日 | Negative | 病毒88121 | 遠紅外光分析儀 | 30512C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | E4004C | E4004C | TB INDUCED IGRA(專案健保) | BLOOD | IGRA專用管4支 | 1mL/支 | W1~W5 | N | 外送聯合，試管須儲存在4-25℃的溫度。避免使用Lithium Heparin管作為傳遞中介管。採檢次序為灰色、綠色、黃色、紫色管，以真空採血收集4管，約2-3秒至標示黑色刻度處約1mL容量，採檢後立即施力搖動上下混合試管10次，靜置室溫，檢體不可冷藏或冷凍，採檢後到檢體進入實驗室，放置室溫最長時間，不得超過16小時。 | 7 days | Negative | 病毒88121 | ELISA，QuantiFERON，QIAGEN | E4004C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB026 | 12182C | PNEUMOCYSTIS JIROVECII PCR | SPUTUM | 無菌廣口盒 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 12182C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB030 | 12182C | HERPES SIMPLEX VIRUS 1 & 2 PCR | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 1支/5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 12182C | 使用Heparin 採血管者，會抑制DNA的PCR反應。經過確效測試，脂血、溶血與黃疸的血清並不會造成PCR有抑制現象。
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB031 | 12182C | Cytomegalovirus viral load | BLOOD | 大紫 | 5 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 12182C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB032 | 12183C | HUMAN ENTEROVIRUS PCR | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 1支/5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB033 | 12182C | HUMAN PAPILLOMAVIRUS PCR | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 1支/5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | PCR | 12182C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB034 | 12182C | HEPATITIS B VIRUS PCR | BLOOD | 紫 | 5 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Not detected | 病毒88121 | Real time PCR | 12182C | Heparin會抑制聚合酶鏈鎖反應，故本檢驗檢體禁用以heparin為抗凝劑。
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB035 | 12183C | HEPATITIS C VIRUS PCR | BLOOD | 紫 | 5mL | W1~W5 | N | 6hr內須離心，72 hr以上須冰凍-80℃ | 14 days | Not detected | 病毒88121 | Real time RT-PCR | 12183C | Heparin會抑制聚合酶鏈鎖反應，故本檢驗檢體禁用以heparin為抗凝劑。
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB043 |  | PATERNITY TEST | BLOOD | 紫 | 2mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏，僅接受至本院現場採檢，不接受匿名或預先取得之檢體。申請人及關係人請務必攜帶身分證明文件(身分證、出生證明、戶口名簿、居留證或其它身分證明文件，附照片之證件尤佳)。若需英文版診斷證明書，須提供護照或其他具有英文姓名之正式文件。 | 5 days | NA | 病毒88121 | STR-PCR | 自費
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB044 | 12187C | STR DNA MONITOR TEST | BLOOD | 紫 | 3 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏，請註明移植前捐贈者或受贈者檢體，或移植後受贈者檢體。 | 7 days | NA | 病毒88121 | STR-PCR | 12187C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB067 |  | HBV DNA GENOTYPING TEST(含技術及材料費用) | BLOOD | 紫 | 5 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏，必須先確認HBV DNA為陽性者。 | 14 days | NA | 病毒88121 | PCR/Sequencing | 自費
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB069 |  | INDIVIDUAL STR-DNA GENOTYPING TEST(含技術及材料費? | BLOOD | 紫 | 2mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏，僅接受至本院現場採檢，不接受匿名或預先取得之檢體。申請人及關係人請務必攜帶身分證明文件(身分證、出生證明、戶口名簿、居留證或其它身分證明文件，附照片之證件尤佳)。若需英文版診斷證明書，須提供護照或其他具有英文姓名之正式文件。 | 5 days | NA | 病毒88121 | STR-PCR | 自費
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB070 |  | PARENTAGE ANALYSIS(含技術及材料費用) | BLOOD | 紫 | 2mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏，僅接受至本院現場採檢，不接受匿名或預先取得之檢體。申請人及關係人請務必攜帶身分證明文件(身分證、出生證明、戶口名簿、居留證或其它身分證明文件，附照片之證件尤佳)。若需英文版診斷證明書，須提供護照或其他具有英文姓名之正式文件。 | 5 days | NA | 病毒88121 | STR-PCR | 自費
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB076 |  | HBV YMDD MOTIF TEST(含技術及材料費用) | BLOOD | 紅 | 5 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏，必須先確認HBV DNA為陽性者。 | 14 days | wild type | 病毒88121 | PCR/Sequencing | 自費
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB077 | 12185C | HCV RNA VIRAL LOAD TEST-LAB | BLOOD | 紫 | 5mL | W1~W5 | N | 6hr內須離心，72 hr以上須冰凍-80℃ | 14 days | Not detected | 病毒88121 | Real time RT-PCR | 12185C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB078 | 12182C | OTHER ORGANISM PCR(DNA)-LAB | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | PCR | 12182C | 來電詢問
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB079 | 12183C | OTHER ORGANISM PCR(RNA)-LAB | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | RT-PCR | 12183C | 來電詢問
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB080 |  | a-THALASSEMIA DNA TEST-SEA TYPE | BLOOD | 紫 | 3 mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 14 days | wild type | 病毒88121 | Break point PCR | 自費 | 僅可偵測SEA/PHI/THAI突變型。
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB085 | 12184C | EB VIRUS PCR(QUANTITATIVE) | BLOOD | 紫 | 3 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 14 days | Not detected | 病毒88121 | Real time PCR | 12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB089 |  | EGFR EXON 18-21 MUTATION TEST(CF DNA) | BLOOD | 紫 | 8 mL | W3 | N | 4℃冷藏，必須先做過tissue EGFR突變偵測試驗 | 14 days | wild type | 病毒88121 | Real time PCR | 自費
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB097 |  | TB INDUCED IFN-GAMA RELEASE ASSAY(3 TUBES) (自費) | BLOOD | IGRA專用管4支 | 1mL/支 | W1~W5 | N | 外送聯合；試管須儲存在4-25℃的溫度。避免使用Lithium Heparin管作為傳遞中介管。採檢次序為灰色、綠色、黃色、紫色管，以真空採血收集4管，約2-3秒至標示黑色刻度處約1mL容量，採檢後立即施力搖動上下混合試管10次，靜置室溫，檢體不可冷藏或冷凍，採檢後到檢體進入實驗室，放置室溫最長時間，不得超過16小時。 | 7 days | Negative | 病毒88121 | ELISA，QuantiFERON，QIAGEN | 自費
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB103 |  | HIGH-RISK HPV DNA DETECTION | 子宮頸檢體 | HPV專用試管 | NA | W1~W5 | N | 外送聯合 | 7 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 自費
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB104 |  | HPV DNA GENOTYPING TEST | 子宮頸檢體 | HPV專用試管 | NA | W1~W5 | N | 外送台灣分子 | 7 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 自費
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB105 | 12183C | INFLUENZA A VIRUS GENOTYPING | Throat swab | 病毒性拭子 | NA | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB106 | 12184C | BK VIRUS VIRAL LOAD | BLOOD | 紫 | 8 mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 14 days | wild type | 病毒88121 | Real time PCR | 12184C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB115 |  | DNA ANALYSIS | PCR產物 | PCR tube | 0.01 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | 電泳 | 自費 | 分析片段大小
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB169 |  | FilmArray Respiratory Panel | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | RT-PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB183 |  | PRE-BMT STR DNA(Donor) | BLOOD | 紫 | 3 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | NA | 病毒88121 | STR-PCR | 12187C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB184 |  | PRE-BMT STR DNA(Recipient) | BLOOD | 紫 | 3 mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | NA | 病毒88121 | STR-PCR | 12187C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB189 | 12183C | Influenza A/B Molecular Test | NPS/TS | 病毒性拭子 | NA | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB194 |  | COVID-19 Ag Rapid Test(公費) | NPS | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W7 | N | 4℃冷藏 | 1days | Negative | 病毒88121 | 免疫呈色法
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB195 |  | COVID-19 RT-PCR TEST(公費) | NPS | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W7 | N | 4℃冷藏 | 1 days | Negative | 病毒88121 | RT-PCR
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB196 |  | SARS-COV-2 RT-PCR(自費一般件) | NPS | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W7 | N | 4℃冷藏 | 1 days | Negative | 病毒88121 | RT-PCR
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB199 |  | Bact/Vulvo/Tricho vaginitis PCR | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 1支/5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB200 |  | CT/NG/TV PCR | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 1支/5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB210 |  | Enteric Bacterial Panel | STOOL | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | RT-PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB213 |  | Enteric Viral Panel | STOOL | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | RT-PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB214 |  | SARS-CoV-2 Ag Rapid Test(自費快篩) | NPS | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | 免疫呈色法
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB222 |  | Filmarray Gastrointestinal(GI) Panel | STOOL | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | RT-PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB228 | 12182C | Xpert MTB/RIF Ultra | SPUTUM | 無菌廣口盒 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | Real time PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB241 |  | FilmArray Pneumonia(PN) Panel | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | RT-PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB243 |  | Respiratory Panel(QIAStat-Dx) | NPS | 無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative | 病毒88121 | RT-PCR | 12182C+12183C
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB259 |  | Viral Vesicular Panel | Vesicular Swab | 病毒性拭子 | 來電詢問 | W1~W5 | N |  | 7 days | Negative | 病毒88121 |  | LAB254~LAB258
89 | 分子生物診斷室(PCR) | LAB250 |  | Aspergillus Multiplex PCR Panel | BLOOD, SPUTUM, BAL | 紅頭管/無菌廣口盒 | 來電詢問 | W1~W5 | N |  | 7 days | Negative | 病毒88121 |  | LAB247~LAB249
237 | 生化24小時尿液群組 | 06503B | 06503B | OSMOLALITY(U) | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 300-900mOsm/Kg H2O | 生化88120 | 冰點下降法 |  | NA
237 | 生化24小時尿液群組 | 09003C | 09003C | UREA-NITROGEN | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 7000~16000mg/24hrs | 生化88120 | GLDH (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
237 | 生化24小時尿液群組 | 09011C | 09011C | CA (CALCIUM) | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 100 – 300mg/24hrs | 生化88120 | Arsenazo III |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
237 | 生化24小時尿液群組 | 09012C | 09012C | P (PHOSPHORAS) | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 300~1300mg/24hrs | 生化88120 | Phosphomolybdate complex (2 point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10 %範圍內。 2.脂血(Lipemia)：Intralipid 900 mg/dL以下不受影響。 3.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.溶血(Hemolysis)：由於紅血球破裂會釋出Phosphate，應避免溶血。 5.Eltrombopag及其代謝物可能會干擾本檢測，導致錯誤的高結果。
237 | 生化24小時尿液群組 | 09013C | 09013C | URIC ACID | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M: 250~800 mg/24hrs，F: 250~750mg/24hrs | 生化88120 | Uricase PAP (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 抗壞血酸(Ascorbic acid)：20 mg/dL 以下不受影響。
237 | 生化24小時尿液群組 | 09016C | 09016C | CREATININE(U) CRTN | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M：1000~2000 mg/24hrs，F：800~1800 mg/24hrs | 生化88120 | Kinetic Modified Jaffe (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 700 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 蛋白質(Protein)：濃度介於3-12 g/dL，干擾小於20%。
237 | 生化24小時尿液群組 | 09021C | 09021C | NA (SODIUM) | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 40-220 mmol/24hrs | 生化88120 | ISE |  | 1. 部分藥物、抗凝劑、防腐劑和有機物可能影響鈉離子的測定。 2. 尿液檢體如有明顯的混濁，應離心後再進行分析。 3. 嚴重乳糜(Lipemia)的檢體應高速離心後取中間清澈的部分進行分析。 4. 具影響檢驗結果之主要因子：檢體溶血、運動後立刻採檢。
237 | 生化24小時尿液群組 | 09022C | 09022C | K (POTASSIUM) | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 25~125mmol/24hrs | 生化88120 | ISE |  | 1. 部分藥物、抗凝劑、防腐劑和有機物可能影響鉀離子的測定。 2. 尿液檢體如有明顯的混濁，應離心後再進行分析。 3. 嚴重乳糜(Lipemia)的檢體應高速離心後取中間清澈的部分進行分析。 4. 具影響檢驗結果之主要因子：檢體溶血、運動後立刻採檢。
237 | 生化24小時尿液群組 | 09023C | 09023C | CL (CHLORIDE) | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 110~250 mmol/24hrs | 生化88120 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法) |  | 1. 部分藥物、抗凝劑、防腐劑和有機物可能影響氯離子的測定。 2. 尿液檢體如有明顯的混濁，應離心後再進行分析。 3. 嚴重乳糜(Lipemia)的檢體應高速離心後取中間清澈的部分進行分析。
237 | 生化24小時尿液群組 | 09040C | 09040C | TOTAL PROTEIN | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 140 mg / 24hr | 生化88120 | Pyrogallol red 比色法 |  | 1. 氨(Ammonia)不超過 250 mg/dL 時無顯著干擾 2. 抗壞血酸(Ascorbate)不超過 20mg/dL 時無顯著干擾 3. 膽紅素(Bilirubin)不超過20 mg/dL 時無顯著干擾 4. 檸檬酸(Citric Acid)不超過 200 mg/dL 時無顯著干擾 5. 肌酸肝(Creatinine)不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾 6. 銅離子(Cu2+)不超過 10mg/dL 時無顯著干擾 7. 鐵離子(Fe3+)不超過 6 mg/dL 時無顯著干擾 8. 健達黴素(Gentamycin)不超過 4 mg/dL 時無顯著干擾 9. 葡萄糖(Glucose)不超過 5000 mg/dL 時無顯著干擾 10. 草酸(Oxalic Acid)不超過 70 mg/dL 時無顯著干擾 11. 酒石酸(Tartaric Acid)不超過 200 mg/dL 時無顯著干擾 12. 托不拉黴素(Tobramycin)不超過 4 mg/dL 時無顯著干擾 13. 尿酸(Uric Acid)不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾
237 | 生化24小時尿液群組 | 09046B | 09046B | MG (MAGNESIUM) | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 24~255mg/24hrs | 生化88120 | Xylidyl Blue Colourimetic |  | NA
237 | 生化24小時尿液群組 | 09052B | 09052B | VMA (VANILLYLE-MANDELIC-ACID) | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | 1.00~7.50mg/24hrs | 生化88120 | HPLC、UV and ECD |  | NA
237 | 生化24小時尿液群組 | 09053B | 09053B | 17-KS (17-KETOSTEROIDS) | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 14日 | Male： 10~25 mg/day Female： 6~14 mg/day 0-10歲：0.1~3 mg/day 11-14歲：2~7 mg/day | 生化88120 | Column and Colorimetric |  | NA
237 | 生化24小時尿液群組 | 09054B | 09054B | 17-HYDROXYCORTICOSTEROIDS | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 14日 | Male： 3~10 mg/day Female： 2~8 mg/day 0-1歲：0.5~1 mg/day <12歲：1~4.5 mg/day | 生化88120 | Column and Colorimetric |  | NA
237 | 生化24小時尿液群組 | 09056B | 09056B | 5-HYDROXYINDOLEACETIC-ACID | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 14日 | 2~8 mg/day | 生化88120 | HPLC、ECD |  | NA
237 | 生化24小時尿液群組 | 09100B | 09100B | Urine protein electrophoresis | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | ND | 生化88120 | 電泳法 |  | NA
237 | 生化24小時尿液群組 | 12160B | 12160B | IMMUNOGLOBULIN Κ/Λ | 24 HRS URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W2 | N |  | 7日 | KAP< 3.29 mg/dL，LAM< 0.379 mg/dL。 | 生化88120 | Turbidmetry |  | NA
237 | 生化24小時尿液群組 | LAB129 | 09113C | CORTISOL(24HRS URINE) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 14日 | < 60.0 μg/day | 生化88120 | HPLC，UV，Jasco |  | NA
03 | 生化血液檢驗 | 08075C | 08075C | OSMOLALITY | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 新生兒可能低於266 mOsm/Kg H20 / 小孩及成人為275～295 mOsm/Kg H20 / 60歲以上之老年人則為280~301 mOsm/Kg H20 | 生化88120、汀州88617 | 冰點下降法 |  | NA
03 | 生化血液檢驗 | 09001C | 09001C | CHOLESTEROL, TOTAL | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 200 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | CHO-POD (1-point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量8 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. Ascorbate：含量3 mg/dL以下不會影響測試。
03 | 生化血液檢驗 | 09002C | 09002C | BUN, BLOOD UREA NITROGEN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 7~ 25 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | GLDH (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09004C | 09004C | TRIGLYCERIDE (TG) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 200 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | GPO-POD (1 point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. Ascorbic Acid：含量20 mg/dL以下不會影響測試。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09011C | 09011C | CA (CALCIUM) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 8.6-10.2 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Arsenazo III |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09012C | 09012C | P (PHOSPHORAS) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 2.7-4.5 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Phosphomolybdate complex (2 point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2.脂血(Lipemia)：Intralipid 900 mg/dL以下不受影響。 3.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.溶血(Hemolysis)：Hemolysate350 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09013C | 09013C | URIC ACID | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 2.3~7.0 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Uricase PAP (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 抗壞血酸(Ascorbic acid)：20 mg/dL 以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09015C | 09015C | CREATININE(B) CRTN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M： 0.7~1.2 mg/dL，F： 0.5~0.9 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Kinetic Modified Jaffe (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%。範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 丙酮酸症：濃度達700 mg/dL 的 丙酮酸無顯著干擾 5. 蛋白質(Protein)：濃度介於3-12 g/dL，干擾小於20%。
03 | 生化血液檢驗 | 09017C | 09017C | AMYLASE | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 28-100 U/L | 生化88120、汀州88617 | CNPG3 (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 250 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09020C | 09020C | FE (IRON-BOUND) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 50-212 ug/dL | 生化88120、汀州88617 | TPTZ |  | 1.脂血(Lipemia)：Intralipid 400 mg/dL以下不受影響。 2.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 3.Copper: 1.0 mg/dL〈Copper〉有顯著干擾。 4.Globulin: 5 g/dl 人類血球有顯著干擾。 5.溶血(Hemolysis)：Hemolyzed檢體不應被檢測。其檢體可能會與試劑反應，產生偽陰性結果。 6..在一些很少數的例子裡所產生的免疫球蛋白增多症會影響其數值結果。
03 | 生化血液檢驗 | 09021C | 09021C | NA (SODIUM) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 136-145 mmol/dL | 生化88120、汀州88617 | ISE |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指 ± 2.5 %。 2.黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。 3.溶血(Hemolysis)：RBC Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4.脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09022C | 09022C | K (POTASSIUM) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 3.5-5.1 mmol/L | 生化88120、汀州88617 | ISE |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指3.5 mmol/L以上 ± 4 %。 2.黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。 3.溶血(Hemolysis)：Hemolysate 50 mg/dL以下不受影響。 4.脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 5.血清與血球未盡快分離的檢體，以及檢體溶血皆會造成假性偏高。
03 | 生化血液檢驗 | 09023C | 09023C | CL (CHLORIDE) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 98~107 mmol/L | 生化88120、汀州88617 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±2.5%。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09024C | 09024C | CARBON DIOXIDE(CO2) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 21-31 mmol/L | 生化88120、汀州88617 | PEPC Enzymatic Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. Ascorbic Acid抗壞血酸：含量20 mg/dL以下不會影響測試。 3. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 4. 黃疸(Icterus)：unconjugated Bilirubin於40 mg/dL 以下，無顯著干擾現象產生。 Conjugated-Bilirubin濃度於20 mg/dL 以下，無顯著干擾現象產生。 5.溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09025C | 09025C | S-GOT | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 40 U/L | 生化88120、汀州88617 | Kinetic UV Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2.脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.丙酮酸(Pyruvate)：丙酮酸1 mmol/L以下不受影響。。
03 | 生化血液檢驗 | 09026C | 09026C | S-GPT | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 41 U/L | 生化88120、汀州88617 | Kinetic UV Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 丙酮酸(Pyruvate)：丙酮酸1 mmol/L以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09027C | 09027C | ALKALIINE PHOSPHATASE | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M: 40-129 U/L F: 35-104 U/L | 生化88120、汀州88617 | IFCC AMP buffer |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量32 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 450 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09029C | 09029C | BILIRUBIN TOTAL | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 0.3-1.0 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | DPD |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09030C | 09030C | BILIRUBIN DIRECT | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 0.2 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | DPD |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量10 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09031C | 09031C | R-GT | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M: 8-61 U/L，F: 5-36 U/L | 生化88120、汀州88617 | Szasz Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 350 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09032C | 09032C | CK | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M：39-308 U/L ，F： 26-192 U/L | 生化88120、汀州88617 | NAC activated Kinetic UV Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不會影響 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量 40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09033C | 09033C | LDH(LACTIC DEHYDROGENASE) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 140-271 U/L | 生化88120、汀州88617 | IFCC Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.檢體輕微溶血，LD就會明顯的增高。
03 | 生化血液檢驗 | 09035C | 09035C | SERUM IRON & TIBC(LAB) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | SI： 50-212 ug/dL ，TIBC： 205-567 ug/dL | 生化88120、汀州88617 | TPTZ / Nitroso-PSAP |  | 1.脂血(Lipemia)：Intralipid 400 mg/dL以下不受影響。 2.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 3.Copper: 1.0 mg/dL〈Copper〉有顯著干擾。 4.Globulin: 5 g/dl 人類血球有顯著干擾。 5.溶血(Hemolysis)：Hemolyzed檢體不應被檢測。其檢體可能會與試劑反應，產生僞陰性結果。 6.在一些很少數的例子裡所產生的免疫球蛋白增多症會影響其數值結果。
03 | 生化血液檢驗 | 09037C | 09037C | BLOOD AMMONIA | BLOOD | 紫_冰送 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 27~90 ug/dL | 內湖88220、汀州88617 | 麩胺酸脫氫酶(glutamate dehydrogenase)的酵素法 2 Point End |  | 1.脂血(Lipemia)：Intralipid 50 mg/dL以下不受影響。 2.黃疸(Icterus)：unconjugated bilirubin 小於2 mg/dL無明顯干擾。 3.溶血(Hemolysis)：溶血檢體因血球中含有高於血漿中濃度3倍的氨，不可使用。 4.Pyruvate濃度小於0.01 mg/dL(0.75mmol/L) 無明顯干擾。 5. ALT 小於 2400 U/L無明顯干擾結果。 6.抗凝固劑內若有氨離子的成分可能會造成偽陽性上升結果。
03 | 生化血液檢驗 | 09038C | 09038C | ALBUMIN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 3.5-5.7 g/dL | 生化88120、汀州88617 | Bromcresol green (BCG) Colormetric method/ 2 point end |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 800 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 450 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09040C | 09040C | TOTAL PROTEIN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 6.6-8.7 g/dL | 生化88120、汀州88617 | Biuret |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09043C | 09043C | H.D.L. CHOLESTEROL | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | No Risk：Males: >55 mg/dL Females: >65mg/dL Moderate Risk：Males: 35~55 mg/dL Females: 45~65 mg/ dL High Risk：Males: <35mg/dL Females: ＜45mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Enzymatic immunoinhibition |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. Triglyceride：Triglyceride 900 mg/dL以下不會影響測試。 6. Ascorbate：20 mg/dL以下不會影響測試。 7. Globulin: 5 g/dL以下不會影響測試。
03 | 生化血液檢驗 | 09044C | 09044C | L.D.L. CHOLESTEROL | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | Optimal：<100 mg/dL Near optimal：100~129mg/dL Borderline high：130~159mg/dL High：160~189mg/dL Very high： >190mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Enzymatic selective protection |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 900 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. Triglyceride：Triglyceride 1500 mg/dL以下不受影響。 6. Ascorbate：20 mg/dL以下不受影響。 7. Globulin: 5 g/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09046B | 09046B | MG (MAGNESIUM) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 1.7-2.55 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Xylidyl Blue Colourimetic |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量36 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：150mg/dL以下干擾不受影響。 5.Calcium含量 30 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09059B | 09059B | LACTIC ACID (LACTATE) | BLOOD | 綠_冰送 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 0.5-2.2 mmol/L | 生化88220、汀州88617 | Enzymatic Method |  | 1. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 2. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量8 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4. Ascorbate：含量2 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09062B | 09062B | LDH ELECTROPHORESIS | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | ND | 生化88120、汀州88617 | 電泳法
03 | 生化血液檢驗 | 09064C | 09064C | LIPASE | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 140-271 U/L | 生化88120、汀州88617 | Enzymatic Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%。範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量12 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. Ascorbate：含量20 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 09065B | 09065B | PROTEIN ELECTROPHORESIS | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | ND | 生化88120、汀州88617 | 電泳法 |  | NA
03 | 生化血液檢驗 | 09066B | 09066B | LIPOPROTEIN ELECTROPHORESIS | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | ND | 生化88120、汀州88617 | 電泳法 |  | NA
03 | 生化血液檢驗 | 09067B | 09067B | ALK-PTASE ELECTROPHORESIS | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 14日 | ND | 生化88120、汀州88617 | 電泳法 |  | NA
03 | 生化血液檢驗 | 09071C | 09071C | CK-MB | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 0.6~6.3 ng/mL | 內湖88220、汀州88617 | 雙向免疫酵素分析法 |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)： Triglyceride 3000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量10 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 12015C | 12015C | CRP(C-REACTIVE PROTEIN) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 0.8 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Latex turbidimetric immunoassay(LTIA) Method |  | 1. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 2. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | 24007B | 24007B | PLASMA FREE CA++ | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 4.5 ~ 5.3 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | 離子選擇性電極測定法 |  | 1.受K3-EDTA污染的檢體會干擾鉀離子及游離鈣的測定。2. NOVA Free Calcium 結果，不受Plasma Volume Displacement Error影響。3. 血清及血漿中的離子鈣，濃度及活性與pH值相關。檢測離子鈣的檢體需使用真空採血的血漿和血清。4. 檢體開蓋放置過久，CO2易揮發，pH值會上升，導致Free Calcium與Albumin結合量增加，則Free Calcium急速下降，pH每上升0.1單位，Free Calcium濃度約下降4~5%，故取得檢體應立即檢測。5. 當檢體中pH值降低時，則氫離子與白蛋白結合率增加，導致部分結合鈣游離出來，成為離子鈣狀態，形成Free Calcium濃度上升。
03 | 生化血液檢驗 | E3030C | E3030C | S-GOT(PSY專案篩檢) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 40 U/L | 生化88120、汀州88617 | Kinetic UV Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2.脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.丙酮酸(Pyruvate)：丙酮酸 1 mmol/L以下不受影響。。
03 | 生化血液檢驗 | E3031C | E3031C | S-GPT(PSY專案篩檢) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 41 U/L | 生化88120、汀州88617 | Kinetic UV Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 丙酮酸(Pyruvate)：丙酮酸1 mmol/L以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | E3032C | E3032C | R-GT(PSY專案篩檢) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M: 8-61 U/L，F: 5-36 U/L | 生化88120、汀州88617 | Szasz Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 350 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | LAB041 | 09005C | Glucose(2hrs) | BLOOD | 灰 | 1~3mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 200 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Hexokinase |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 700 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4. 黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | LAB045 | 09005C | Glucose(Fasting) | BLOOD | 灰 | 1~3mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 74-100 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Hexokinase |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 700 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4. 黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09001C |  | PC Total Chol.(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 200 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | CHO-POD (1-point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量8 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. Ascorbate：含量3 mg/dL以下不會影響測試。
03 | 生化血液檢驗 | PC09002C |  | PC BUN(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 7~ 25 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | GLDH (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09004C |  | PC TG(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 200 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | GPO-POD (1 point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. Ascorbic Acid：含量20 mg/dL以下不會影響測試。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09011C |  | PC Calcium(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 8.6-10.2 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Arsenazo III |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09012C |  | PC Phosphorus(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 2.7-4.5 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Phosphomolybdate complex (2 point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2.脂血(Lipemia)：Intralipid 900 mg/dL以下不受影響。 3.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.溶血(Hemolysis)：Hemolysate350 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09013C |  | PC Uric Acid(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 2.3~7.0 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Uricase PAP (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 抗壞血酸(Ascorbic acid)：20 mg/dL 以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09015C |  | PC Creatinine(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M： 0.7~1.2 mg/dL，F： 0.5~0.9 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Kinetic Modified Jaffe (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 丙酮酸症：濃度達700 mg/dL 的 丙酮酸無顯著干擾 5. 蛋白質(Protein)：濃度介於3-12 g/dL，干擾小於20%。
03 | 生化血液檢驗 | PC09021C |  | PC Na+(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 136-145 mmol/dL | 生化88120、汀州88617 | ISE |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指 ± 2.5 %。 2.黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。 3.溶血(Hemolysis)：RBC Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4.脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09022C |  | PC K+(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 3.5-5.1 mmol/L | 生化88120、汀州88617 | ISE |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指3.5 mmol/L以上 ± 4 %。 2.黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。 3.溶血(Hemolysis)：RBC Hemolysate 50 mg/dL以下不受影響。 4.脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 5.血清與血球未盡快分離的檢體，以及檢體溶血皆會造成假性偏高。
03 | 生化血液檢驗 | PC09023C |  | PC Cl-(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 98~107 mmol/L | 生化88120、汀州88617 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±2.5%。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09025C |  | PC AST(S-Got)(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 40 U/L | 生化88120、汀州88617 | Kinetic UV Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2.脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.丙酮酸(Pyruvate)：丙酮酸1 mmol/L以下不受影響。。
03 | 生化血液檢驗 | PC09026C |  | PC ALT(S-GPT)(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 41 U/L | 生化88120、汀州88617 | Kinetic UV Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 丙酮酸(Pyruvate)：丙酮酸1 mmol/L以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09027B |  | PC Alk. Ptase(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M: 40-129 U/L F: 35-104 U/L | 生化88120、汀州88617 | IFCC AMP buffer |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量32 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 450 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09029C |  | PC Total Bili.(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 0.3-1.0 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | DPD |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09030 |  | PC DIRECT BILIRUBIN(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 0.2 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | DPD |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量10 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09031C |  | PC r-GT(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | M: 8-61 U/L，F: 5-36 U/L | 生化88120、汀州88617 | Szasz Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 350 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09038C |  | PC Albumin(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 3.5-5.7 g/dL | 生化88120、汀州88617 | Bromcresol green (BCG) Colormetric method/ 2 point end |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 800 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 450 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09040C |  | PC Total Protein(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 6.6-8.7 g/dL | 生化88120、汀州88617 | Biuret |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC09043C |  | PC HDL. Chol(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | No Risk：Males: >55 mg/dL Females: >65mg/dL Moderate Risk：Males: 35~55 mg/dL Females: 45~65 mg/ dL High Risk：Males: <35mg/dL Females: ＜45mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Enzymatic immunoinhibition |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. Triglyceride：Triglyceride 900 mg/dL以下不會影響測試。 6. Ascorbate：20 mg/dL以下不會影響測試。 7. Globulin: 5 g/dL以下不會影響測試。
03 | 生化血液檢驗 | PC09044C |  | PC LDL-C(健檢專用) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | Optimal：<100 mg/dL Near optimal：100~129mg/dL Borderline high：130~159mg/dL High：160~189mg/dL Very high： >190mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Enzymatic selective protection |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 900 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. Triglyceride：Triglyceride 1500 mg/dL以下不受影響。 6. Ascorbate：20 mg/dL以下不受影響。 7. Globulin: 5 g/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PC12151 |  | PC HOMOCYSTINE(健檢專用) | BLOOD | 綠_冰送 | 2~3mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 3.7~13.9 μmol/L | 生化88120 | 競爭型化學冷光免疫法 |  | 1. 脂血(Lipemia)：500 mg/dL以下不受影響。 2. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4. 富含蛋白質的食物，因含大量的甲硫胺酸，會導致暫時性的同半胱胺酸血症。所以需經過整夜的禁食，才適合測量血漿中HCY之總量。
03 | 生化血液檢驗 | PCLAB045 |  | PC Fasting Sugar(健檢專用) | BLOOD | 灰 | 1~3mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 74-100 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Hexokinase |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 700 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4. 黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PCLAB047 |  | PC Sugar 2hrs(健檢專用) | BLOOD | 灰 | 1~3mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 200 mg/dL | 生化88120、汀州88617 | Hexokinase |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 700 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4. 黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。
03 | 生化血液檢驗 | PCLAB071 |  | PC LAB HS CRP | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | 心血管疾病罹病風險為： Low risk< 0.1 mg/dL ，Average risk 0.1~0.3 mg/dL， High risk >0. 3 mg/dL。 | 生化88120 | 近紅外粒子免疫分析(NIPIA)速率比濁法 |  | 1. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 2. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09002C | 09002C | BUN, BLOOD UREA NITROGEN | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 7~ 25 mg/dL | 生化88120 | GLDH (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09011C | 09011C | CA (CALCIUM) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 8.6 – 10.2 mg/dL | 內湖88220 | Arsenazo III |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09013C | 09013C | URIC ACID | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 2.3~7.0 mg/dL | 內湖88220 | Uricase PAP (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 抗壞血酸(Ascorbic acid)：20 mg/dL 以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09015C | 09015C | CREATININE(B) CRTN | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | M： 0.7~1.2 mg/dL，F： 0.5~0.9 mg/dL | 內湖88220 | Kinetic Modified Jaffe (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 700 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 蛋白質(Protein)：濃度介於3-12 g/dL，干擾小於20%。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09021C | 09021C | NA (SODIUM) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 136 ~ 145 mmoL/L | 內湖88220 | ISE |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±2 mmol/L。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 250 mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09022C | 09022C | K (POTASSIUM) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 3.5 ~ 5.1 mmol/L | 內湖88220 | ISE |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指3.5 mmol/L以上 ± 4 %。 2.黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。 3.溶血(Hemolysis)：RBC Hemolysate 50 mg/dL以下不受影響。 4.脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 5.血清與血球未盡快分離的檢體，以及檢體溶血皆會造成假性偏高。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09023C | 09023C | CL (CHLORIDE) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 98~107 mmol/L | 內湖88220 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±2.5%。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09025C | 09025C | S-GOT | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | <40 U/L | 內湖88220 | Kinetic UV Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2.脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.丙酮酸(Pyruvate)：丙酮酸1 mmol/L以下不受影響。。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09026C | 09026C | S-GPT | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | <41 U/L | 內湖88220 | Kinetic UV Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 300 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 丙酮酸(Pyruvate)：丙酮酸1 mmol/L以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09029C | 09029C | BILIRUBIN TOTAL | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 0.3 ~ 1.0 mg/dL | 內湖88220 | DPD |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09038C | 09038C | ALBUMIN | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 3.5 ~5.7 g/dL | 內湖88220 | Bromcresol green (BCG) Colormetric method/ 2 point end |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 800 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 450 mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09040C | 09040C | TOTAL PROTEIN | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 6.6 ~ 8.7 g/dL | 內湖88220 | Biuret method(比色分析法)/ 2 point end |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 09046B | 09046B | MG (MAGNESIUM) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | 1.7 - 2.55 mg/dL | 內湖88220 | Xylidyl Blue Colourimetic |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量36 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：150mg/dL以下干擾不受影響。 5.Calcium含量 30 mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 12015C | 12015C | CRP(C-REACTIVE PROTEIN) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | N |  | 120 min | < 0.8 mg/dL | 內湖88220 | Latex turbidimetric immunoassay(LTIA) Method |  | 1. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 2. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | 12193B | 12193B | Pro BNP | BLOOD | 紫 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | Cut-off≦125 pg/mL。 | 內湖88220 汀州88617 | ECLIA電化學冷光法(三明治原理) |  | (一)黃疸(Icterus)：膽紅素(bilirubin) 25 mg/dL以下不會影響測試。 (二)溶血(Hemolysis)：Hemoglobin 1000 mg/dL以下不會影響測試。 (三)脂血(Lipemia)：Intralipid 1500 mg/dL不會影響測試。 (四)Biotin ≦3500 ng/mL ，觀察其結果沒有受到影響。 (五)Rheumatoid factors≦1500 IU/mL，觀察其結果沒有受到影響。 (六)IgG ≤ 6.0 g/dL，觀察其結果沒有受到影響。 (七)IgA ≤ 1.6 g/dL，觀察其結果沒有受到影響。 (八)IgM ≤ 1.0 g/dL，觀察其結果沒有受到影響。 (九)NT-proBNP濃度300000 pg/mL以下沒有high-dose hook effect。
216 | 生化血液檢驗(當診看報告專用) | LAB058 | 09005C | GLUCOSE(URGENT) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 門診時段 | Y |  | 120 min | < 200 mg/dL | 內湖88094 汀州88617 | 試紙上的酵素是取自經在大腸桿菌中重組的醋酸鈣不動桿菌的葡萄糖去氫變種酵素 (GDH-MUT)，該酵素會將血液中的葡萄糖轉化為內酯葡萄糖酸。這種作用會產生無害的直流電電流，血糖機即是依此判斷血糖值。 |  | NA
02 | 生化免疫檢驗 | 09105C | 09105C | Progesteron (EIA/LIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M：<0.05-0.149 ng/mL， F: ( Follicular phase < 0.05-0.193ng/mL / Ovulation Phase0.055-4.14ng/mL/ Luteal phase 4.11-14.5ng/mL / Postmenopause <0.05-0.126ng/mL） / Pregnant Female ( First trimestern 11.0-44.3ng/mL / Second trimester 25.4-83.3ng/mL / Third trimester 58.7-214ng/mL） | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法 |  | NA
02 | 生化免疫檢驗 | 09113C | 09113C | CORTISOL | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | AM(6~10)： 4.82~19.5 μg/dL，PM(4~8)：2.47~11.9μg/dL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 09120C | 09120C | Prolactin(PRL),EIA/LIA | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M：4.04-15.2ng/mL， F: Nonpregnant 4.79-23.3ng/mL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 09121C | 09121C | TESTOSTERONE(EIA/LIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M：20-49歲：249~836 ng/dL >=50歲：193~740 ng/dL，F：20-49歲：8.4~48.1 ng/dL >=50歲：2.9~40.8 ng/dL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法 |  | NA
02 | 生化免疫檢驗 | 09125C | 09125C | FSH(EIA/LIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M：1.5-12.4mIU/mL， F: (Follicular phase 3.5-12.5mIU/mL /Ovulation phase4.7-21.5mIU/mL/ Luteal phase 1.7-7.7mIU/mL/ Postmenopausal 25.8-134.8 mIU/mL) | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 09126C | 09126C | LH(EIA/LIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M： 1.7-8.6mIU/mL， F: (Follicular phase 2.4-12.6mIU/mL /Ovulation phase14.0~95.6mIU/mL/Luteal phase1.0-11.4mIU/mL / Postmenopausal 7.7-58.5 mIU/mL) | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 09127C | 09127C | Estradiol(E2),EIA/LIA | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M：11.3-43.2 pg/mL， F: (停經後<5-138 pg/mL/懷孕第一期154-3243 pg/mL/懷孕第二期1561-21280 pg/mL/懷孕第三期8525->30000pg/mL) | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 09129C | 09129C | VIT-B12(EIA/LIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | 197~771 pg/mL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法 |  | 1. 不可使用嚴重溶血檢體。 2. Vit B12分析對下述之項目濃度於低濃度檢體(濃度範圍：150至250 pg/mL)及高濃度檢體(大於500 pg/mL)之干擾為小於10%。：Bilirubin小於等於25.1 mg/dL、Protein 小於等於12 g/dL、Triglyceride 小於等於3325 mg/Dl
02 | 生化免疫檢驗 | 09130B | 09130B | FOLIC ACID(FOLATE) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | 4.6-34.8 ng/mL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 12022C | 12022C | BETA-HCG (EIA METHOD)(LIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M：<2-2.6mIU/mL，Nonpregnant Females ≦1-5.3mIU/mL，Postmenopausal Females≦7-8.3 mIU / mL，Pregnacy level depends on gestation weeks. | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 12022C | 12022C | TOTAL-HCG (EIA METHOD)(LIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M：<2-2.6， Nonpregnant Females <=1-5.3 ， Postmenopausal Females < =7-8.3 mIU / mL，Pregnacy level depends on gestation weeks. | 生化88120 | 三明治電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 12031C | 12031C | IGE | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | <100 IU/mL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法 |  | NA
02 | 生化免疫檢驗 | 12116C | 12116C | FERRITIN (EIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M: 30~400 ng/mL ，F: 13~150 ng/mL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 14051C | 14051C | ANTI-HCV IGG | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Nonreactive(COI< 0.9)，Reactive(COI ≥ 0.9) | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | 14082C | 14082C | HIV Ag/Ab Combo Test | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Negative (COI < 1.00)，Positive(COI ≥ 1.00) | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | E3040C | E3040C | EXPOSURE TO HIV TESTS (NONE HIV) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Negative (COI < 1.00)，Positive(COI ≥ 1.00) | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
02 | 生化免疫檢驗 | LAB117 |  | VITAMIN D(25-OH) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W3 | N |  | 7日 | Sufficient(充足) : ≥ 30 ng/mL，Insufficient(不足) : 21‑29 ng/mL，Deficient(缺乏) : ≤ 20 ng/mL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法 |  | 溶血檢體(Hb>600 m g/dL)、、lipemia: >300 mg/dL Intralipid、 icteric： >66 mg/dL of bilirubin、生物素 >600 ng/mL
02 | 生化免疫檢驗 | LAB118 | 14032C | HBs AG | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Nonreactive(COI< 0.9)，Boardline(COI ≥ 0.9 ~ < 1.0)，Reactive(COI ≥ 1.0) | 生化88120 | ECLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB119 | 14033C | ANTI-HBs | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Non-Reactive < 10 IU/L，Reactive ≥ 10 IU/L | 生化88120 | ECLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB120 | 14035C | HBe AG | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Non-Reactive < 1.0 COI，Reactive ≥ 1.0 COI | 生化88120 | ECLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB121 | 14036C | ANTI-Hbe | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Non-Reactive > 1.0 COI，Reactive ≦ 1.0 COI | 生化88120 | ECLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB122 | 14037C | ANTI-HBc | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Non-Reactive > 1.0 COI，Reactive ≦ 1.0 COI | 生化88120 | ECLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB123 | 14038C | ANTI-HBc IgM | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Non-Reactive < 1.0 COI，Reactive ≥ 1.0 COI | 生化88120 | ECLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB124 | 14039C | ANTI-HAV IgM | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Non-Reactive < 1.0 COI，Reactive ≥ 1.0 COI | 生化88120 | ECLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB125 | 14040C | ANTI-HAV IgG+IgM | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Non-Reactive: COI > 1.0，Reactive: COI ≦ 1.0 | 生化88120 | ECLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB126 |  | HBs AG QUANTIATIVE TEST | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N | 外送聯合 | 7日 | Non-Reactive < 0.05 IU/L，Reactive ≥ 0.05 IU/L | 生化88120 | CLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB139 |  | B型肝炎標記檢查(孕婦產檢) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | ECLIA
02 | 生化免疫檢驗 | LAB148 | 14041B | ANTI-HDV | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N | 外送聯合 | 7日 | Negative：<1.000，Positive：≧1.000，Index | 生化88120 | ELISA
97 | 生化尿液群組 | 06503B | 06503B | OSMOLALITY(U) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | Spotting U: 50～1200 mOsm/Kg H20 | 生化88120 | 冰點下降法 |  | NA
97 | 生化尿液群組 | 09003C | 09003C | UREA-NITROGEN | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | GLDH (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
97 | 生化尿液群組 | 09011C | 09011C | CA (CALCIUM) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Arsenazo III |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
97 | 生化尿液群組 | 09012C | 09012C | P (PHOSPHORAS) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Phosphomolybdate complex (2 point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2.脂血(Lipemia)：Intralipid 900 mg/dL以下不受影響。 3.黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.溶血(Hemolysis)：Hemolysate350 mg/dL以下不受影響。
97 | 生化尿液群組 | 09013C | 09013C | URIC ACID | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Uricase PAP (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. 抗壞血酸(Ascorbic acid)：20 mg/dL 以下不受影響。
97 | 生化尿液群組 | 09016C | 09016C | CREATININE(U) CRTN | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Kinetic Modified Jaffe (Rate A) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%。範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 500 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 4. 丙酮酸症：濃度達700 mg/dL 的 丙酮酸無顯著干擾 5. 蛋白質(Protein)：濃度介於3-12 g/dL，干擾小於20%。
97 | 生化尿液群組 | 09021C | 09021C | NA (SODIUM) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | ISE |  | 1. 部分藥物、抗凝劑、防腐劑和有機物可能影響鈉離子的測定。 2. 尿液檢體如有明顯的混濁，應離心後再進行分析。 3. 嚴重乳糜(Lipemia)的檢體應高速離心後取中間清澈的部分進行分析。 4. 具影響檢驗結果之主要因子：檢體溶血、運動後立刻採檢。
97 | 生化尿液群組 | 09022C | 09022C | K (POTASSIUM) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | ISE |  | 1. 部分藥物、抗凝劑、防腐劑和有機物可能影響鉀離子的測定。 2. 尿液檢體如有明顯的混濁，應離心後再進行分析。 3. 嚴重乳糜(Lipemia)的檢體應高速離心後取中間清澈的部分進行分析。 4. 具影響檢驗結果之主要因子：檢體溶血、運動後立刻採檢。
97 | 生化尿液群組 | 09023C | 09023C | CL (CHLORIDE) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法) |  | 1. 部分藥物、抗凝劑、防腐劑和有機物可能影響氯離子的測定。 2. 尿液檢體如有明顯的混濁，應離心後再進行分析。 3. 嚴重乳糜(Lipemia)的檢體應高速離心後取中間清澈的部分進行分析。
97 | 生化尿液群組 | 09040C | 09040C | TOTAL PROTEIN | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Pyrogallol red 比色法 |  | 1. 氨(Ammonia)不超過 250 mg/dL 時無顯著干擾 2. 抗壞血酸(Ascorbate)不超過 20mg/dL 時無顯著干擾 3. 膽紅素(Bilirubin)不超過20 mg/dL 時無顯著干擾 4. 檸檬酸(Citric Acid)不超過 200 mg/dL 時無顯著干擾 5. 肌酸肝(Creatinine)不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾 6. 銅離子(Cu2+)不超過 10mg/dL 時無顯著干擾 7. 鐵離子(Fe3+)不超過 6 mg/dL 時無顯著干擾 8. 健達黴素(Gentamycin)不超過 4 mg/dL 時無顯著干擾 9. 葡萄糖(Glucose)不超過 5000 mg/dL 時無顯著干擾 10. 草酸(Oxalic Acid)不超過 70 mg/dL 時無顯著干擾 11. 酒石酸(Tartaric Acid)不超過 200 mg/dL 時無顯著干擾 12. 托不拉黴素(Tobramycin)不超過 4 mg/dL 時無顯著干擾 13. 尿酸(Uric Acid)不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾
97 | 生化尿液群組 | 09046B | 09046B | MG (MAGNESIUM) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Xylidyl Blue Colourimetic |  | NA
97 | 生化尿液群組 | 09100B | 09100B | Urine protein electrophoresis | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | KAP< 3.29 mg/dL，LAM< 0.379 mg/dL。 | 生化88120 | 電泳法
97 | 生化尿液群組 | 12160B | 12160B | IMMUNOGLOBULIN Κ/Λ | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W2 | N |  | 7日 | ND | 生化88120 | Turbidmetry |  | NA
97 | 生化尿液群組 | LAB146 | LAB146 | MICROALBUMIN (NEPHELOMETRY)(LAB) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 30 μg/mg | 生化88120 | Turbidmetry |  | 1. 肌酸酐不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾 2. 葡萄糖不超過 3,000 mg/dL 時無顯著干擾 3. 尿素不超過 5,000 mg/dL 時無顯著干擾 4. 抗壞血酸鹽不超過 500 mg/dL 時無顯著干擾 5. 檸檬酸鹽不超過 50 mg/dL 時無顯著干擾 6. 鎂不超過 400 mg/dL 時無顯著干擾 7. 草酸鹽不超過 30 mg/dL 時無顯著干擾 8. 結合膽紅素不超過 40 mg/dL 時無顯著干擾 9. 血紅蛋白不超過 500 mg/dL 時無顯著干擾 10. 丙酮不超過 350 mg/dL 時無顯著干擾 11. 尿酸不超過 10 mg/dL 時無顯著干擾 12. 尿膽素原不超過 2.25 mg/dL 時無顯著干擾 13. 對乙醯氨基酚不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾 14. 布洛芬不超過 400 mg/dL 時無顯著干擾 15. 甲硝唑不超過 600 mg/dL 時無顯著干擾 16. 5-氨基水楊酸鹽不超過 150 mg/dL 時無顯著干擾 17. 鈣不超過 78 mg/dL 時無顯著干擾。超過此濃度會干擾測試結果
97 | 生化尿液群組 | LAB146 |  | MICROALBUMIN/CREATININE RATIO | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 |  |  | Turbidmetry |  | 1. 肌酸酐不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾 2. 葡萄糖不超過 3,000 mg/dL 時無顯著干擾 3. 尿素不超過 5,000 mg/dL 時無顯著干擾 4. 抗壞血酸鹽不超過 500 mg/dL 時無顯著干擾 5. 檸檬酸鹽不超過 50 mg/dL 時無顯著干擾 6. 鎂不超過 400 mg/dL 時無顯著干擾 7. 草酸鹽不超過 30 mg/dL 時無顯著干擾 8. 結合膽紅素不超過 40 mg/dL 時無顯著干擾 9. 血紅蛋白不超過 500 mg/dL 時無顯著干擾 10. 丙酮不超過 350 mg/dL 時無顯著干擾 11. 尿酸不超過 10 mg/dL 時無顯著干擾 12. 尿膽素原不超過 2.25 mg/dL 時無顯著干擾 13. 對乙醯氨基酚不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾 14. 布洛芬不超過 400 mg/dL 時無顯著干擾 15. 甲硝唑不超過 600 mg/dL 時無顯著干擾 16. 5-氨基水楊酸鹽不超過 150 mg/dL 時無顯著干擾 17. 鈣不超過 78 mg/dL 時無顯著干擾。超過此濃度會干擾測試結果
240 | 生化特殊品項 | 09132B | 09132B | GASTRIN(EIA/LIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合，空腹12小時採血，24小時內不要飲酒，採血前4小時不要嚼口香糖或抽菸 | 7日 | 13-115pg/mL | 生化88120 | CLIA |  | 尿素不超過 5,000 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | 09139C | 09139C | GLYCATED ALBUMIN(GA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 |  | 生化88120 | 酵素法Ketoamine oxidase |  | 抗壞血酸鹽不超過 500 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | 12151C | 12151C | HOMOCYSTEINE | BLOOD | 綠_冰送 | 2~3mL | W1~W5 | N |  | 當日 | 5~15μmol/L | 生化88120 | Turbidimetric immunoassay |  | 1. 脂血(Lipemia)：500 mg/dL以下不受影響。 2. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量20 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4. 富含蛋白質的食物，因含大量的甲硫胺酸，會導致暫時性的同半胱胺酸血症。所以需經過整夜的禁食，才適合測量血漿中HCY之總量。5.接受藥物治療含有S-腺苷基甲硫氨酸(S-adenosyl-methionine)及服用氨甲喋呤(Methotrexate)、卡馬西平(carbamazepine)、苯妥英(phenytoin)、一氧化二氮(nitrous oxide)、抗驚厥藥(anticonvulsants)及氮尿苷乙酯(6-azauridine triacetate)等藥物也可能干擾同半胱胺酸(HCY)代謝而產生偽性上升結果。
240 | 生化特殊品項 | 12211B | 12211B | PIVKA-II(DES-R-CARBOXY PROTHROMBIN) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | <40 mAU/mL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法 |  | 鎂不超過 400 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | 27077B | 27077B | ERYTHROPOIETIN(EPO) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | 4.3~29.0 mIU/mL | 生化88120 | CLIA |  | 草酸鹽不超過 30 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB112 |  | DR-70 | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | <1.0μg/mL | 生化88120 | ELISA |  | 結合膽紅素不超過 40 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB128 | 09103C | INSULIN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | 3.0-25.0 mIU/L | 生化88120 | CLIA |  | 血紅蛋白不超過 500 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB130 | 09128C | C-PEPTIDE | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | 0.81-3.85 ng/mL | 生化88120 | Chemiluminescence |  | 丙酮不超過 350 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB131 | 12113B | APOLIPOPROTEIN B | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | M：46-174 mg/dL，F：46-142 mg/dL | 生化88120 | PEG enhanced immunoturbidimetric |  | 尿酸不超過 10 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB132 | 12114B | APOLIPOPROTEIN A1 | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | M：104-202 mg/dL，F：108-225 mg/dL | 生化88120 | PEG enhanced immunoturbidimetric |  | 尿膽素原不超過 2.25 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB133 | 27068B | CALCITONIN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | M：≦18.2 pg/mL，F：≦11.5 pg/Ml | 生化88120 | CLIA |  | 對乙醯氨基酚不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB134 | 27080B | DIHYDROEPIANDROSTERONE-SULFATE(DHEA-SO4) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | ND | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法 |  | 布洛芬不超過 400 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB135 |  | ANTI-MULLERIAN HORMONE | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | 1.6-5.5 ng/mL | 生化88120 | ECLIA |  | 甲硝唑不超過 600 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB141 | 12103B | IFE(IMMUNOFIXATION ELECTROPHORESIS) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | Negative，No paraprotein | 生化88120 | 免疫電泳分析法 |  | 5-氨基水楊酸鹽不超過 150 mg/dL 時無顯著干擾
240 | 生化特殊品項 | LAB144 |  | PROCOLLAGEN TYPE 1 AMINO-TERMINAL PROPETIDE(P1NP) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | Pre-menopause停經前：15.13-58.59 ng/mL Post-menopause All停經後：16.27-73.87 ng/mL Post-menopause With HRT：14.28-58.92 ng/mL Post-menopause Without HRT：20.25-76.31 ng/mL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法 |  | 鈣不超過 78 mg/dL 時無顯著干擾。 超過此濃度會干擾測試結果
240 | 生化特殊品項 | LAB244 | LAB244 | Interleukin-6 (IL-6) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 7日 | < 7.0 pg/mL | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法 |  | 1.膽紅素(Bilirubin) 684μmol/L或40 mg/dL以下不受影響。 2.血紅素(Hemoglobin) 0.621 mmol/L或1000 mg/dL以下不受影響。 3.脂血 (Intralipid) 1500 mg/dL以下不受影響。 4.生物素(Biotin) 4912 nmol/L或1200 ng/mL以下不受影響。 5.類風溼性關節炎因子(Rheumatoid factors) 1200 IU/mL以下不受影響。
238 | 生化結石分析 | 09078B | 09078B | STONE ANALYSIS | STONE | 無菌尿杯或小塑膠袋 |  | W1~W6 | N | 外送聯合 | 14日 | ND | 生化88120 |  |  | NA
140 | 生化體液群組 | 09001C | 09001C | CHOLESTEROL, TOTAL | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | CHO-POD (1-point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量8 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 5. Ascorbate：含量3 mg/dL以下不會影響測試。
140 | 生化體液群組 | 09002C | 09002C | BUN, BLOOD UREA NITROGEN | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | GLDH (Rate A)
140 | 生化體液群組 | 09004C | 09004C | TRIGLYCERIDE (TG) | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | GPO-POD (1 point end) |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. Ascorbic Acid：含量20 mg/dL以下不會影響測試。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
140 | 生化體液群組 | 09005C | 09005C | GLUCOSE | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Hexokinase |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 700 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4. 黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。
140 | 生化體液群組 | 09015C | 09015C | CREATININE(B) CRTN | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Kinetic Modified Jaffe (Rate A)
140 | 生化體液群組 | 09017C | 09017C | AMYLASE | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Enzymatic colorimetric assay, Rate A
140 | 生化體液群組 | 09021C | 09021C | NA (SODIUM) | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | ISE
140 | 生化體液群組 | 09022C | 09022C | K (POTASSIUM) | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | ISE
140 | 生化體液群組 | 09023C | 09023C | CL (CHLORIDE) | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法)
140 | 生化體液群組 | 09029C | 09029C | BILIRUBIN TOTAL | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | DPD
140 | 生化體液群組 | 09030C | 09030C | BILIRUBIN DIRECT | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | DPD
140 | 生化體液群組 | 09033C | 09033C | LDH(LACTIC DEHYDROGENASE) | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 內湖88120 | IFCC Method
140 | 生化體液群組 | 09038C | 09038C | ALBUMIN | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Bromcresol green (BCG) Colormetric method/ 2 point end
140 | 生化體液群組 | 09040C | 09040C | TOTAL PROTEIN | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Biuret
140 | 生化體液群組 | 09064C | 09064C | LIPASE | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Enzymatic Method
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | 08005C | 08005C | E.S.R. | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 60 min/2H | M：0~15 mm/hr F：0~20 mm/hr | 內湖88094 汀州88617 | 吸光度變化 |  | 檢體凝結、氣泡、溶血、分析過程中機器有嚴重震動、檢體採集時間後建議6小時內上機。
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | 08006C | 08006C | PLATELET COUNT | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 60 min/2H | 150 ~ 400 × 103/μL | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | PLT異常偏低 1 Possibility of PLT clumps 2 Pseudothrombocytopenia 3 Giant platelets (PLT-I) PLT異常偏高 1 Microerythrocytes (PLT-I) 2 Possibility of fragmented RBCs (PLT-I) 3 Fragmented leukocytes 4 Cryoprotein 5 Cryoglobulin 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | 08010C | 08010C | EOSINOPHIL COUNT | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 30 min/60 min/2H | 0.0~0.4X103/CELL/uL | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry (WDF Channel)(SSC/SFL) |  | 可目視的干擾物質 1 凝塊：造成血球計數的下降。 2 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | 08012C | 08012C | CBC-II | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | RBC/WBC/Hgb/Hct/MCV/MCH/MCHC七項；4小時內操作完畢 | 60 min/2H | 參見各單項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | 參見各單項
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | 08014C | 08014C | BLOOD ROUTINE | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | RBC/WBC/Hgb三項；4小時內操作完畢 | 60 min/2H | 參見各單項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytormetry |  | 參見各單項
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | 08082C | 08082C | CBC-III | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | RBC/WBC/Hgb/Hct/MCV五項；4小時內操作完畢 | 60 min/2H | 參見各單項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | 參見各單項
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | 11001C | 11001C | (A.B.AB.O BLOOD GROUPING) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 30 min/ 2H | A/B/AB/O | 內湖88094 汀州88619 | Tube method |  | 1 執行檢測前須先確認所有試劑、耗材未被污染。 2 弱反應及不確定的檢體送血庫進行確認。 3 遇到血型測試冷凝集素問題，血庫建議先預溫後再洗滌，接著再執行血型。 4 可能引起偽陰性結果之原因： 4.1 血液檢體、試劑或器具物品污染。 4.2 保存過久的檢體。 4.3 太淡或太濃的血球懸浮液。 4.4 Anti-A及Anti-B試劑無法測出非常弱反應的subgroups。5 下列因素可能引起假性結果： 10.5.1 檢體試藥其他輔助器材經細菌污染。 10.5.2 老舊檢體比新鮮檢體較可能引起弱凝集反應。 10.5.3 檢體血球懸浮液過濃或過稀。 10.5.4 不當的孵育時間或溫度處理。
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | 11003C | 11003C | RH(D) STUDY | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 30 min/ 2H | Rh Positive/Negative | 內湖88094 汀州88619 | Tube method |  | 1 執行檢測前須先確認所有試劑、耗材未被污染。 2 弱反應及不確定的檢體送血庫進行確認。 3 遇到血型測試冷凝集素問題，血庫建議先預溫後再洗滌，接著再執行血型。 4 可能引起偽陰性結果之原因： 4.1 血液檢體、試劑或器具物品污染。 4.2 保存過久的檢體。 4.3 太淡或太濃的血球懸浮液。 4.4 Anti-A及Anti-B試劑無法測出非常弱反應的subgroups。5 下列因素可能引起假性結果： 10.5.1 檢體試藥其他輔助器材經細菌污染。 10.5.2 老舊檢體比新鮮檢體較可能引起弱凝集反應。 10.5.3 檢體血球懸浮液過濃或過稀。 10.5.4 不當的孵育時間或溫度處理。
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | LAB060 | 08011C | CBC-I(WITHOUT D/C)-LAB | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | WBC/RBC/Hb/Hct/platelet/MCV/MCH/MCHC八項；4小時內操作完畢 | 30 min/60 min/2H | 參見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | 參見各單項
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | LAB061 | 08013C | WBC DIFFERENTAL COUNT-LAB | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | NEU%/LYM%/MONO%/EOSIN%/BASO%/五項； 4小時內操作完畢 | 30 min/ 60 min/2H | 參見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | 參見各單項
226 | 血液常規檢驗(當診看報告) | LAB143 |  | BLOOD TYPE(ABO+RH) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 30 min/ 2H | A/B/AB/O,Rh Positive/Negative | 內湖88094 汀州88619 | slide method |  | 1 執行檢測前須先確認所有試劑、耗材未被污染。 2 弱反應及不確定的檢體送血庫進行確認。 3 遇到血型測試冷凝集素問題，血庫建議先預溫後再洗滌，接著再執行血型。 4 可能引起偽陰性結果之原因： 4.1 血液檢體、試劑或器具物品污染。 4.2 保存過久的檢體。 4.3 太淡或太濃的血球懸浮液。 4.4 Anti-A及Anti-B試劑無法測出非常弱反應的subgroups。5 下列因素可能引起假性結果： 10.5.1 檢體試藥其他輔助器材經細菌污染。 10.5.2 老舊檢體比新鮮檢體較可能引起弱凝集反應。 10.5.3 檢體血球懸浮液過濃或過稀。 10.5.4 不當的孵育時間或溫度處理。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08001C | 08001C | R.B.C | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | 4小時內操作完畢 | 60 min/2H | M：4.60-6.00 ×106/μL F：3.90-5.50 ×106/μL | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | RBC異常偏低 1 Erythrocyte aggregation (Cold agglutinin) 2 Microerythrocytes 3 Possibility of fragmented RBCs RBC異常偏高 1 Leukocytosis (> 100,000/μL) 2 Giant platelets (Platelets > 1,000,000/μL) 3 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08002C | 08002C | W.B.C | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | 4小時內操作完畢 | 60 min/2H | 4.5 ~ 11.0 × 103/μL | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | WBC異常偏低 1 Leukocyte aggregation。 WBC異常偏高 1 Platelet Clump 2 Cryoprotein 3 Cryoglobulin 4 Fibrin 5 Giant platelets (Platelets > 1,000,000/μL) 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08003C | 08003C | HEMOGLOBIN (HB) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | 4小時內操作完畢 | 60 min/2H | M：13.5~18.0 g/dL F：12.0~16.0 g/dL | 內湖88094 汀州88617 | SLS-Hb Detection Method |  | HGB異常偏高 1Leukocytosis (> 100,000/μL) 2.Lipemia 3.Abnormal protein 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08004C | 08004C | HEMATOCRITE (HCT) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | 4小時內操作完畢 | 60 min/2H | M：40~54 % F：38~47 % | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | HCT異常偏低 1 Erythrocyte aggregation (Cold agglutinin) 2 Microerythrocytes 3 Possibility of fragmented RBCs HCT異常偏高 1 Leukocytosis (> 100,000/μL) 2 Severe diabetes 3 Uremia 4 Spherocytosis 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08005C | 08005C | E.S.R. | BLOOD | 紫 | 2 mL | 24HR | Y |  | 60 min/2H | M：0~15 mm/hr F：0~20 mm/hr | 內湖88094 汀州88617 | 吸光度變化 |  | 檢體凝結、氣泡、溶血 分析過程中機器有嚴重震動、檢體採集時間後建議6小時內上機。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08006C | 08006C | PLATELET COUNT | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 60 min/2H | 150 ~ 400 × 103/μL | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | PLT異常偏低 1 Possibility of PLT clumps 2 Pseudothrombocytopenia 3 Giant platelets (PLT-I) PLT異常偏高 1 Microerythrocytes (PLT-I) 2 Possibility of fragmented RBCs (PLT-I) 3 Fragmented leukocytes 4 Cryoprotein 5 Cryoglobulin 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08007C | 08007C | PARASITE (MALARIA OR FILARIA) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | N |  | 當天 | Not found | 內湖88094 汀州88617 | 顯微鏡觀察 |  | 無
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08010C | 08010C | EOSINOPHIL COUNT | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 30 min/60 min/2H | 0.0~0.4X103/CELL/uL | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry (WDF Channel)(SSC/SFL) |  | 可目視的干擾物質 1 凝塊：造成血球計數的下降。 2 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08012C | 08012C | CBC-II | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | RBC/WBC/Hgb/Hct/MCV/MCH/MCHC七項；4小時內操作完畢 | 60 min/2H | 參見各單項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | NA
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08014C | 08014C | BLOOD ROUTINE | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | RBC/WBC/Hgb三項；4小時內操作完畢 | 60 min/2H | 參見各單項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytormetry |  | NA
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 08082C | 08082C | CBC-III | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | RBC/WBC/Hgb/Hct/MCV五項；4小時內操作完畢 | 60 min/2H | 參見各單項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | NA
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 11001C | 11001C | (A.B.AB.O BLOOD GROUPING) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 30 min/ 2H | A/B/AB/O | 內湖88094 汀州88619 | Tube method |  | 1 執行檢測前須先確認所有試劑、耗材未被污染。 2 弱反應及不確定的檢體送血庫進行確認。 3 遇到血型測試冷凝集素問題，血庫建議先預溫後再洗滌，接著再執行血型。 4 可能引起偽陰性結果之原因： 4.1 血液檢體、試劑或器具物品污染。 4.2 保存過久的檢體。 4.3 太淡或太濃的血球懸浮液。 4.4 Anti-A及Anti-B試劑無法測出非常弱反應的subgroups。5 下列因素可能引起假性結果： 10.5.1 檢體試藥其他輔助器材經細菌污染。 10.5.2 老舊檢體比新鮮檢體較可能引起弱凝集反應。 10.5.3 檢體血球懸浮液過濃或過稀。 10.5.4 不當的孵育時間或溫度處理。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | 11003C | 11003C | RH(D) STUDY | BLOOD | 紫 | 3mL | 25HR | Y |  | 31 min/ 2H | A/B/AB/O | 內湖88094 汀州88620 | Tube method |  | 1 執行檢測前須先確認所有試劑、耗材未被污染。 2 弱反應及不確定的檢體送血庫進行確認。 3 遇到血型測試冷凝集素問題，血庫建議先預溫後再洗滌，接著再執行血型。 4 可能引起偽陰性結果之原因： 4.1 血液檢體、試劑或器具物品污染。 4.2 保存過久的檢體。 4.3 太淡或太濃的血球懸浮液。 4.4 Anti-A及Anti-B試劑無法測出非常弱反應的subgroups。5 下列因素可能引起假性結果： 10.5.1 檢體試藥其他輔助器材經細菌污染。 10.5.2 老舊檢體比新鮮檢體較可能引起弱凝集反應。 10.5.3 檢體血球懸浮液過濃或過稀。 10.5.4 不當的孵育時間或溫度處理。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | LAB060 | 08011C | CBC-I(WITHOUT D/C)-LAB | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | WBC/RBC/Hb/Hct/platelet/MCV/MCH/MCHC八項；4小時內操作完畢 | 30 min/60 min/2H | 參見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | NA
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | LAB061 | 08013C | WBC DIFFERENTAL COUNT-LAB | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | NEU%/LYM%/MONO%/EOSIN%/BASO%/五項； 4小時內操作完畢 | 30 min/ 60 min/2H | 參見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | 可目視的干擾物質 1 凝塊：造成血球計數的下降。 2 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | LAB062 | 08026C | PROTHROMBIN TIME-LAB | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y | 若需由可能含有heparin的內在導管(indwelling catheter)來採血，此管線必須使用5 mL的食鹽水來沖洗，最前面5 mL或管路6倍體積的血須丟棄或用做實驗室其他的測試用 | 60 min/ 2H | 11.0-15.0 sec | 內湖88094 汀州88617 | 凝固法(thromboplastin/Ca) |  | 1 溶血：在結果加註特別說明。 2 脂血：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 3 黃疸：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 4 HCT>55%時會導致檢體的抗凝劑比例錯誤而導致凝血時間延長，故需調整抗凝劑量，(以全血1.8 mL與抗凝劑 0.2 mL(200uL)為正常狀況) 根據CLSI H21-A5建議可使用下方公式計算： 抗凝劑量（mL）=[100-HCT(%)]×採血量（1.8mL）×0.00185 例如HCT為55時，帶入公式(100-55)×1.8×0.00185＝0.150mL=150uL，故病人抗凝劑量只要150uL。 5 冷藏：不要將標本儲存在2-8℃，因爲這個溫度會使得VII因子被激肽酶 (Kallikrein)啟動。 6 肝素：STA-NeoPTimal檢測不會被1 IU/ml以下的未分離肝素(UFH) 和1.5anti-Xa IU/ml以下的低分子量肝素 (LMWH)所影響。。 7 待測標本中存在有凝血酶抑制劑（如hirudin，argatroban等）會導致PT時間的延長。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | LAB063 | 08036B | APTT-LAB | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y | Low molecular weight heparin(LMWH)治療時，不得使用APTT監測，應使用Anti-Xa或Thrombin time監測 | 60 min/ 2H | 29.6-46.2sec | 內湖88094 汀州88617 | 凝固法(thromboplastin/Ca) |  | 1 溶血：在結果加註特別說明。 2 脂血：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 3 黃疸：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 4 HCT>55%時會導致檢體的抗凝劑比例錯誤而導致凝血時間延長，故需調整抗凝劑量，(以全血1.8 mL與抗凝劑 0.2 mL(200uL)為正常狀況) 根據CLSI H21-A5建議可使用下方公式計算： 抗凝劑量（mL）=[100-HCT(%)]×採血量（1.8mL）×0.00185 例如HCT為55時，帶入公式(100-55)×1.8×0.00185＝0.150mL=150uL，故病人抗凝劑量只要150uL。 5 血小板第四因子(platelet factor 4,PF4)會抑制Heparin，因此使用APTT監測Heparin治療監控時，玻璃製採血管可能造成PF4釋出，影響檢驗結果，請勿使用玻璃製採血管。 6 使用傳統檸檬酸採血管者，請於1小時內離心完成。 7 建議使用Heparin治療之患者，定期檢驗血小板數，以偵測有無Heparin導致之血小板缺乏症。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | LAB064 | 08079B | D-D DIAMER TEST-LAB | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y |  | 60 min | < 0.5 mg/L FEU | 內湖88094 汀州88617 | Latex Turbidity |  | 1 混濁的檢體可能會低估D-dimer的量(確認使用STA- Owren-Koller以1：6比例稀釋的血漿於540nm下的吸光值<0.35)。 2 纖維蛋白原分解產物的濃度大於15μg/ml時可能會高估D-dimer的量。 3 類風濕性因子高於1000 IU/ml時可能會高估D-dimer的量。 4 Anti-Bovine白蛋白或anti-mouse抗體存在可能會高估D-dimer的量。 5 STA-Liatest DDi PLUS於下述情況不受干擾： 5.1 Hb≦2g/l。 5.2 Conjugated Bilirubin≦290mg/l。 5.3 Unconjugated Bilirubin≦200mg/l。 5.4 UFH≦2IU/ml。 5.5 LMWH≦2 anti-Xa IU/ml。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | LAB127 | 09006C | GLYCOSYLATED HB (HBA1C) | BLOOD | 紫 | 3mL | W1~W5 白班 | N |  | 3天 | 4~6% | 內湖88094 汀州88618 | Cation-Exchange HPLC |  | 1.各種變異血色素可能干擾A1C分析。 2 干擾因素：檢體內共存物質若大於以下所述，A1C分析可能會受干擾。 2.1 Glucose：> 1000 mg/dL 2.2 Sodium Cyanic Acid ：> 25 mg/dL 2.3 Acetaldehyde：> 25 mg/dL 2.4 Aspirin：> 50 mg/dL 2.5 Conjugated Bilirubin：> 20 mg/dL 2.6 Free Bilirubin ；> 20mg/dL 2.7 Chyle (Lipid)：> 2100Formazine turbidity unit
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | LAB142 | 08008C | RETICULOCYTE COUNT | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 60 min/2H | 男性：0.9~2.2% 女性：0.76~2.24% | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | RET異常偏高: 1 Erythrocyte aggregation (Cold agglutinin) 2 Giant platelets 3 Possibility of PLT clumps 4 Fragmented leukocytes 5 Malaria 6 Howell-Jolly body 7 Heinz bodies 8 Basophilic stippling of red cell 9 Intracellular organisms 10 NRBC 干擾物可以經由血液抹片或經由儀器出現RET Abn Scg的Flag來判讀，並做適當的處置。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | LAB143 |  | BLOOD TYPE(ABO+RH) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 30 min/ 2H | A/B/AB/O | 內湖88094 汀州88617 | Tube method |  | 1 執行檢測前須先確認所有試劑、耗材未被污染。 2 弱反應及不確定的檢體送血庫進行確認。 3 遇到血型測試冷凝集素問題，血庫建議先預溫後再洗滌，接著再執行血型。 4 可能引起偽陰性結果之原因： 4.1 血液檢體、試劑或器具物品污染。 4.2 保存過久的檢體。 4.3 太淡或太濃的血球懸浮液。 4.4 Anti-A及Anti-B試劑無法測出非常弱反應的subgroups。5 下列因素可能引起假性結果： 10.5.1 檢體試藥其他輔助器材經細菌污染。 10.5.2 老舊檢體比新鮮檢體較可能引起弱凝集反應。 10.5.3 檢體血球懸浮液過濃或過稀。 10.5.4 不當的孵育時間或溫度處理。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | LAB253 |  | Hematopoietic progenitor cell count (自費) | BLOOD | 紫 | 3ml |  |  | 自費700元 |  |  | 內湖88094 |  | LAB253B, LAB253C
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | PC08005C |  | ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE | BLOOD | 紫 | 2 mL | 24HR | Y |  | 60 min/2H | M：0~15 mm/hr F：0~20 mm/hr | 內湖88094 汀州88617 | 吸光度變化 |  | 檢體凝結、氣泡、溶血 分析過程中機器有嚴重震動、檢體採集時間後建議6小時內上機。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | PC08011C |  | PC CBC-1(健檢專用) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | WBC/RBC/Hb/Hct/platelet/MCV/MCH/MCHC八項；4小時內操作完畢 | 60 min/2H | 參見各單項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | NA
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | PC08013C |  | PC WBC DC(健檢專用) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | NEU%/LYM%/MONO%/EOSIN%/BASO%/五項； 4小時內操作完畢 | 30 min/ 60 min/2H | 參見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | Flowcytometry |  | 可目視的干擾物質 1 凝塊：造成血球計數的下降。 2 干擾物可以經由目視或經由儀器的Flag、異常的Histogram、異常的 Scattergram來判讀，並做適當的處置。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | PC08026B |  | PC PROTHROMBIN TIME | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y |  | 60 min/ 2H | 11.0-15.0 sec | 內湖88094 汀州88617 | 凝固法(thromboplastin/Ca) |  | 1 溶血：在結果加註特別說明。 2 脂血：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 3 黃疸：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 4 HCT>55%時會導致檢體的抗凝劑比例錯誤而導致凝血時間延長，故需調整抗凝劑量，(以全血1.8 mL與抗凝劑 0.2 mL(200uL)為正常狀況) 根據CLSI H21-A5建議可使用下方公式計算： 抗凝劑量（mL）=[100-HCT(%)]×採血量（1.8mL）×0.00185 例如HCT為55時，帶入公式(100-55)×1.8×0.00185＝0.150mL=150uL，故病人抗凝劑量只要150uL。 5 冷藏：不要將標本儲存在2-8℃，因爲這個溫度會使得VII因子被激肽酶 (Kallikrein)啟動。 6 肝素：STA-NeoPTimal檢測不會被1 IU/ml以下的未分離肝素(UFH) 和1.5anti-Xa IU/ml以下的低分子量肝素 (LMWH)所影響。。 7 待測標本中存在有凝血酶抑制劑（如hirudin，argatroban等）會導致PT時間的延長。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | PC08036B |  | PC APTT | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y |  | 60 min/ 2H | 29.6-46.2sec | 內湖88094 汀州88617 | 凝固法(thromboplastin/Ca) |  | 1 溶血：在結果加註特別說明。 2 脂血：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 3 黃疸：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 4 HCT>55%時會導致檢體的抗凝劑比例錯誤而導致凝血時間延長，故需調整抗凝劑量，(以全血1.8 mL與抗凝劑 0.2 mL(200uL)為正常狀況) 根據CLSI H21-A5建議可使用下方公式計算： 抗凝劑量（mL）=[100-HCT(%)]×採血量（1.8mL）×0.00185 例如HCT為55時，帶入公式(100-55)×1.8×0.00185＝0.150mL=150uL，故病人抗凝劑量只要150uL。 5 血小板第四因子(platelet factor 4,PF4)會抑制Heparin，因此使用APTT監測Heparin治療監控時，玻璃製採血管可能造成PF4釋出，影響檢驗結果，請勿使用玻璃製採血管。 6 使用傳統檸檬酸採血管者，請於1小時內離心完成。 7 建議使用Heparin治療之患者，定期檢驗血小板數，以偵測有無Heparin導致之血小板缺乏症。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | PC11001C |  | PC Blood Grouping(健檢專用) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 30 min/ 2H | A/B/AB/O | 內湖88094 汀州88617 | Tube method |  | 1 執行檢測前須先確認所有試劑、耗材未被污染。 2 弱反應及不確定的檢體送血庫進行確認。 3 遇到血型測試冷凝集素問題，血庫建議先預溫後再洗滌，接著再執行血型。 4 可能引起偽陰性結果之原因： 4.1 血液檢體、試劑或器具物品污染。 4.2 保存過久的檢體。 4.3 太淡或太濃的血球懸浮液。 4.4 Anti-A及Anti-B試劑無法測出非常弱反應的subgroups。5 下列因素可能引起假性結果： 10.5.1 檢體試藥其他輔助器材經細菌污染。 10.5.2 老舊檢體比新鮮檢體較可能引起弱凝集反應。 10.5.3 檢體血球懸浮液過濃或過稀。 10.5.4 不當的孵育時間或溫度處理。
01 | 血液常規檢驗/HbA1C | PC11003C |  | PC RH(D) Study(健檢專用) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 30 min/ 2H | A/B/AB/O | 內湖88094 汀州88617 | Tube method |  | 1 執行檢測前須先確認所有試劑、耗材未被污染。 2 弱反應及不確定的檢體送血庫進行確認。 3 遇到血型測試冷凝集素問題，血庫建議先預溫後再洗滌，接著再執行血型。 4 可能引起偽陰性結果之原因： 4.1 血液檢體、試劑或器具物品污染。 4.2 保存過久的檢體。 4.3 太淡或太濃的血球懸浮液。 4.4 Anti-A及Anti-B試劑無法測出非常弱反應的subgroups。5 下列因素可能引起假性結果： 10.5.1 檢體試藥其他輔助器材經細菌污染。 10.5.2 老舊檢體比新鮮檢體較可能引起弱凝集反應。 10.5.3 檢體血球懸浮液過濃或過稀。 10.5.4 不當的孵育時間或溫度處理。
14 | 血清免疫檢驗 | 12001C | 12001C | Syphilis test(RPR) | BLOOD | 紅 | 3mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Non-reactive | 病毒88121 | 凝集反應agglutination | 12001C
14 | 血清免疫檢驗 | 12002B | 12002B | WIDAL & WEIL-FELIX TEST | BLOOD | 紅 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | ≦1：80 | 病毒88121 | 凝集反應agglutination | 12002B | 檢體退件：血漿檢體；去活化血清；嚴重乳糜或溶血之檢體不適合檢驗。
14 | 血清免疫檢驗 | 12008B | 12008B | COLD HEMOAGGLUTININ | BLOOD | 紅 | 5mL | W1~W5 | N | 室溫保存(不可冷藏) | 7 days | <1:16 | 病毒88121 | 凝集反應agglutination | 12008B | 抽血後置於37℃中凝固後(若無溫箱則使用溫水)，室溫下離心 3500rpm，5分鐘，分離血清。分離後之血清應保存於2-8℃不可冷凍，以保存其效價。勿使用冷藏未離心的全血檢體。檢體退件：血漿檢體；有脂血、溶血或檢體不足之檢體無法分析。(檢驗單位：台北大安聯合)
14 | 血清免疫檢驗 | 12018C | 12018C | TPPA TEST | BLOOD | 紅 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 9.0 index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 12018C | Treponema抗體，感染後可能終身存在，所以不適合作為治療效果的追蹤。
14 | 血清免疫檢驗 | 12068B | 12068B | THYROGLOBULIN Ab (Anti-Tg) | BLOOD | 紅 | 3 mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | 5 - 100 IU/mL | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 12068B
14 | 血清免疫檢驗 | 12134B | 12134B | Anti-TPO Ab | BLOOD | 紅 | 3 mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | 1 - 16 IU/mL | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 12134B
14 | 血清免疫檢驗 | 12179C | 12179C | ASPERGILLUS GALACTOMANNAN Ag | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (<0.5 Index) | 病毒88121 | 酵素免疫分析法 (EIA) | 12179C | 1. 部分黴菌感染會造成偽陽性干擾，如Penicillium, Alternaria, Paecilomyces, Geotrichum, Histoplasma。 2. 部分榖類製品或乳製品亦會造成偽陽性干擾，在幼童與小腸屏障受損患者，應考量飲食因素。 3. 使用Piperacillin/tazobactam, amoxicillin, clavulanic acid藥劑曾被發現有偽陽性干擾。
14 | 血清免疫檢驗 | 30022C | 30022C | SPECIFIC ALLERGEN TEST | BLOOD | 紅 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | class 0 | 病毒88121 | 酵素免疫分析法 (EIA) | 30022C | 溶血血清血色素濃度高於1000 mg/dl的檢體可能會受到干擾。
14 | 血清免疫檢驗 | E3019C | E3019C | TREPONEMA PALLIDUM HEMAGGLUTINATION (TPHA) , RPR ( | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 9.0 index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 12018C | Treponema抗體，感染後可能終身存在，所以不適合作為治療效果的追蹤。
14 | 血清免疫檢驗 | E3038C | E3038C | TREPONEMA PALLIDUM HEMAGGLUTINATION (TPHA) , RPR ( | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 9.0 index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 12018C | Treponema抗體，感染後可能終身存在，所以不適合作為治療效果的追蹤。
14 | 血清免疫檢驗 | LAB186 |  | 1,25 (OH)2 Vitamin D | BLOOD | 紅 | 3mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 3 days | 19.9 - 79.3 pg/mL | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | LAB186 | 不應試驗含大量溶血或溶脂，與微粒物質或顯著細菌污染之檢體。
14 | 血清免疫檢驗 | LAB202 |  | 1-84 PTH | BLOOD | 紅 | 3mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 3 days | 6.5-36.8 pg/mL | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 09122C | PTH-i分泌有晝夜的變化，建議早上空腹的檢體最好。檢驗前飲用牛奶，可能會使數據偏低。血清檢體抽血後約30分鐘完全凝固後兩個小時內盡速離心；血漿檢體盡速離心分裝。
54 | 尿液常規檢驗 | 06003C | 06009C | SEDIMENTS | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/ 2H | WBC： 0 ~ 5/HPF\ RBC： 0 ~ 5/HPF\ Epithelial cell:：0 ~ 5/HPF\ CAST：Not found\ Mucus：Not found\ Bacteria：Not found\Crystal：Not found\ Yeast Like：Not found | 內湖88094 汀州88617 | 影像法/顯微鏡下觀察 |  | 1 尿液檢體呈現過透明時(稀釋尿液、水)會導致LEC Brightness Error或分析狀態Color abnormal 干擾分析，須以人工鏡檢。 2 尿液檢體具有大型可目視之物質時，不適合使用Uscanner premio分析，須以人工鏡檢。如【附圖1 B&E】。若需要上機比對，需要以滴管挑出大型可視物質再執行上機。 3 血尿及膿尿不適合使用 Uscanner premio分析，須以人工鏡檢。如【附圖1 A&C】。若需要上機比對，需要重複執行Initialize清洗探針，結果報告僅供參考。 4 由於尿液中的有型物質之瓦解速率會因pH值、滲透壓及儲存條件而異。所以檢體需在室溫保存必須在2個小時內檢查完畢。 5 檢體量需足夠，避免造成數值的誤差。 6 非定形鹽類，可參考尿液酸鹼值外，必要時可加入酸（醋酸）或鹼（NaOH）加以區別Amorphous phosphate及Amorphous urate(此方式適用於人工鏡檢)。 7 尿液檢體中含有機台無法鑑別之結晶物體時，建議進行人工鏡檢。 8 紅血球及Yeast可使用軟體分析之Inverse效果藉邊緣差異進行分辨；當無法鑑別時則適用人工鏡檢方法加入醋酸予以區分，可見紅血球溶於醋酸中；Yeast則否。 9 尿液檢體中含有大量細菌或無定型結晶造成背景混濁不易分辨時，建議進行人工鏡檢。 10 異形紅血球(Dysmorphic RBC)對於是否為腎絲球損傷造成出血之判讀具有臨床意義，當尿液檢體中含有大量紅血球不易分辨時，可利用負片效果強化邊緣後進行分辨，也可藉S-Stain只可染上Dysmorphic RBC之特性與以分別。 11 當尿液檢體中出現大量白血球且均呈現無法染上色之情形，建議閱讀單張照片並觀察是否有梨狀白血球大小的有形成分出現，同時參照檢體資訊，若為女性檢體通常會有鱗狀上皮細胞及濃染的白血球同時出現，若還是無法確認建議人工鏡檢排除Trichomonas之可能。 9.12 尿液檢體中有時會出現姿勢性的蛋白尿，在視野下容易出現Hyaline Cast。Hyaline Cast因照片疊合後變得不清晰(背景顏色相近)，建議遇化學報告+/-且視野下無明顯有形成分之檢體，需要閱讀單張照片25張觀察是否有遺漏Hyaline Cast存在。 9.13 Stainer、T-Plate或冷藏尿液檢體未回溫，會造成T-Plate表面起霧影響鏡頭拍攝，進而影響儀器分析結果及照片清晰度。
54 | 尿液常規檢驗 | 06004C | 06013C | URINE BIOCHEMISTRY EXAMINATION | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/2H | 見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | 尿液試紙 |  | 檢測物 造成偽陰性物質 造成偽陽性物質 葡萄糖 大量的VitaminC 次氯酸鹽與氯等氧化物質、pH小於4的酸性尿 蛋白質 pH值小於3 大量血紅素、顯影劑、高分子量物質、四級氨化合物等消毒劑、pH大於8的鹼性尿 膽紅素 Vitamin C、Uric acid、Nitrite 尿膽素原、Etodolac 尿膽素原 Carbapenem 比重 高鹼性尿導致偏低 低pH尿、蛋白質大於500 mg/dL 潛血 高比重尿、高蛋白尿、大量Vitamin C 次氯酸鹽與氯等氧化物質 酮體 L-DOPA、BSP、PSP、Phenylketone、Cephalosporine、Aldose reductive antienzyme 亞硝酸鹽 Vitamin C、高比重尿 白血球 葡萄糖大於500 mg/dL、蛋白質大於300 mg/dL、低pH尿、高比重尿 甲醛
54 | 尿液常規檢驗 | 06009C | 06009C | SEDIMENTS | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/ 2H | WBC： 0 ~ 5/HPF\ RBC： 0 ~ 5/HPF\ Epithelial cell:：0 ~ 5/HPF\ CAST：Not found\ Mucus：Not found\ Bacteria：Not found\Crystal：Not found\ Yeast Like：Not found | 內湖88094 汀州88617 | 影像法/顯微鏡下觀察 |  | 1 尿液檢體呈現過透明時(稀釋尿液、水)會導致LEC Brightness Error或分析狀態Color abnormal 干擾分析，須以人工鏡檢。 2 尿液檢體具有大型可目視之物質時，不適合使用Uscanner premio分析，須以人工鏡檢。如【附圖1 B&E】。若需要上機比對，需要以滴管挑出大型可視物質再執行上機。 3 血尿及膿尿不適合使用 Uscanner premio分析，須以人工鏡檢。如【附圖1 A&C】。若需要上機比對，需要重複執行Initialize清洗探針，結果報告僅供參考。 4 由於尿液中的有型物質之瓦解速率會因pH值、滲透壓及儲存條件而異。所以檢體需在室溫保存必須在2個小時內檢查完畢。 5 檢體量需足夠，避免造成數值的誤差。 6 非定形鹽類，可參考尿液酸鹼值外，必要時可加入酸（醋酸）或鹼（NaOH）加以區別Amorphous phosphate及Amorphous urate(此方式適用於人工鏡檢)。 7 尿液檢體中含有機台無法鑑別之結晶物體時，建議進行人工鏡檢。 8 紅血球及Yeast可使用軟體分析之Inverse效果藉邊緣差異進行分辨；當無法鑑別時則適用人工鏡檢方法加入醋酸予以區分，可見紅血球溶於醋酸中；Yeast則否。 9 尿液檢體中含有大量細菌或無定型結晶造成背景混濁不易分辨時，建議進行人工鏡檢。 10 異形紅血球(Dysmorphic RBC)對於是否為腎絲球損傷造成出血之判讀具有臨床意義，當尿液檢體中含有大量紅血球不易分辨時，可利用負片效果強化邊緣後進行分辨，也可藉S-Stain只可染上Dysmorphic RBC之特性與以分別。 11 當尿液檢體中出現大量白血球且均呈現無法染上色之情形，建議閱讀單張照片並觀察是否有梨狀白血球大小的有形成分出現，同時參照檢體資訊，若為女性檢體通常會有鱗狀上皮細胞及濃染的白血球同時出現，若還是無法確認建議人工鏡檢排除Trichomonas之可能。 9.12 尿液檢體中有時會出現姿勢性的蛋白尿，在視野下容易出現Hyaline Cast。Hyaline Cast因照片疊合後變得不清晰(背景顏色相近)，建議遇化學報告+/-且視野下無明顯有形成分之檢體，需要閱讀單張照片25張觀察是否有遺漏Hyaline Cast存在。 9.13 Stainer、T-Plate或冷藏尿液檢體未回溫，會造成T-Plate表面起霧影響鏡頭拍攝，進而影響儀器分析結果及照片清晰度。
54 | 尿液常規檢驗 | 06013C | 06013C | URINE BIOCHEMISTRY EXAMINATION | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/2H | 見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | 尿液試紙 |  | 檢測物 造成偽陰性物質 造成偽陽性物質 葡萄糖 大量的VitaminC 次氯酸鹽與氯等氧化物質、pH小於4的酸性尿 蛋白質 pH值小於3 大量血紅素、顯影劑、高分子量物質、四級氨化合物等消毒劑、pH大於8的鹼性尿 膽紅素 Vitamin C、Uric acid、Nitrite 尿膽素原、Etodolac 尿膽素原 Carbapenem 比重 高鹼性尿導致偏低 低pH尿、蛋白質大於500 mg/dL 潛血 高比重尿、高蛋白尿、大量Vitamin C 次氯酸鹽與氯等氧化物質 酮體 L-DOPA、BSP、PSP、Phenylketone、Cephalosporine、Aldose reductive antienzyme 亞硝酸鹽 Vitamin C、高比重尿 白血球 葡萄糖大於500 mg/dL、蛋白質大於300 mg/dL、低pH尿、高比重尿 甲醛
54 | 尿液常規檢驗 | 06505C | 06505C | PREGNANCY TEST-EIA | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/ 2H | 陰性 | 內湖88094 汀州88617 | Enzyme immunoassay乳膠金免疫色層分析 |  | 無效反應即control line未出現。可能檢體不足或操作錯誤，更換另一新試紙重新測試，以第二次之試劑結果為準。如果問題仍存在通知廠商。 1 低比重的尿液可能含較低濃度的hCG，如仍要測試hCG則建議使用清晨第一次尿液。 2 低濃度的hCG（＜50 mIU/mL）可能會使測試區(test zone；T)結果為弱反應(weakly positive)。發報告方式為：於LIS中輸入陽性(positive)及comment此反應為weak positive，建議一週後再送檢。
54 | 尿液常規檢驗 | PC06009C |  | PC-URINE SEDIMENT | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/ 2H | WBC： 0 ~ 5/HPF\ RBC： 0 ~ 5/HPF\ Epithelial cell:：0 ~ 5/HPF\ CAST：Not found\ Mucus：Not found\ Bacteria：Not found\Crystal：Not found\ Yeast Like：Not found | 內湖88094 汀州88617 | 影像法/顯微鏡下觀察 |  | 1 尿液檢體呈現過透明時(稀釋尿液、水)會導致LEC Brightness Error或分析狀態Color abnormal 干擾分析，須以人工鏡檢。 2 尿液檢體具有大型可目視之物質時，不適合使用Uscanner premio分析，須以人工鏡檢。如【附圖1 B&E】。若需要上機比對，需要以滴管挑出大型可視物質再執行上機。 3 血尿及膿尿不適合使用 Uscanner premio分析，須以人工鏡檢。如【附圖1 A&C】。若需要上機比對，需要重複執行Initialize清洗探針，結果報告僅供參考。 4 由於尿液中的有型物質之瓦解速率會因pH值、滲透壓及儲存條件而異。所以檢體需在室溫保存必須在2個小時內檢查完畢。 5 檢體量需足夠，避免造成數值的誤差。 6 非定形鹽類，可參考尿液酸鹼值外，必要時可加入酸（醋酸）或鹼（NaOH）加以區別Amorphous phosphate及Amorphous urate(此方式適用於人工鏡檢)。 7 尿液檢體中含有機台無法鑑別之結晶物體時，建議進行人工鏡檢。 8 紅血球及Yeast可使用軟體分析之Inverse效果藉邊緣差異進行分辨；當無法鑑別時則適用人工鏡檢方法加入醋酸予以區分，可見紅血球溶於醋酸中；Yeast則否。 9 尿液檢體中含有大量細菌或無定型結晶造成背景混濁不易分辨時，建議進行人工鏡檢。 10 異形紅血球(Dysmorphic RBC)對於是否為腎絲球損傷造成出血之判讀具有臨床意義，當尿液檢體中含有大量紅血球不易分辨時，可利用負片效果強化邊緣後進行分辨，也可藉S-Stain只可染上Dysmorphic RBC之特性與以分別。 11 當尿液檢體中出現大量白血球且均呈現無法染上色之情形，建議閱讀單張照片並觀察是否有梨狀白血球大小的有形成分出現，同時參照檢體資訊，若為女性檢體通常會有鱗狀上皮細胞及濃染的白血球同時出現，若還是無法確認建議人工鏡檢排除Trichomonas之可能。 9.12 尿液檢體中有時會出現姿勢性的蛋白尿，在視野下容易出現Hyaline Cast。Hyaline Cast因照片疊合後變得不清晰(背景顏色相近)，建議遇化學報告+/-且視野下無明顯有形成分之檢體，需要閱讀單張照片25張觀察是否有遺漏Hyaline Cast存在。 9.13 Stainer、T-Plate或冷藏尿液檢體未回溫，會造成T-Plate表面起霧影響鏡頭拍攝，進而影響儀器分析結果及照片清晰度。
54 | 尿液常規檢驗 | PC06012C |  | PC General Urine(健檢專用) | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/2H | 見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | 尿液試紙 |  | 檢測物 造成偽陰性物質 造成偽陽性物質 葡萄糖 大量的VitaminC 次氯酸鹽與氯等氧化物質、pH小於4的酸性尿 蛋白質 pH值小於3 大量血紅素、顯影劑、高分子量物質、四級氨化合物等消毒劑、pH大於8的鹼性尿 膽紅素 Vitamin C、Uric acid、Nitrite 尿膽素原、Etodolac 尿膽素原 Carbapenem 比重 高鹼性尿導致偏低 低pH尿、蛋白質大於500 mg/dL 潛血 高比重尿、高蛋白尿、大量Vitamin C 次氯酸鹽與氯等氧化物質 酮體 L-DOPA、BSP、PSP、Phenylketone、Cephalosporine、Aldose reductive antienzyme 亞硝酸鹽 Vitamin C、高比重尿 白血球 葡萄糖大於500 mg/dL、蛋白質大於300 mg/dL、低pH尿、高比重尿 甲醛
54 | 尿液常規檢驗 | PC06013C |  | PC-URINE BIOCHEM | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/2H | 見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | 尿液試紙 |  | 檢測物 造成偽陰性物質 造成偽陽性物質 葡萄糖 大量的VitaminC 次氯酸鹽與氯等氧化物質、pH小於4的酸性尿 蛋白質 pH值小於3 大量血紅素、顯影劑、高分子量物質、四級氨化合物等消毒劑、pH大於8的鹼性尿 膽紅素 Vitamin C、Uric acid、Nitrite 尿膽素原、Etodolac 尿膽素原 Carbapenem 比重 高鹼性尿導致偏低 低pH尿、蛋白質大於500 mg/dL 潛血 高比重尿、高蛋白尿、大量Vitamin C 次氯酸鹽與氯等氧化物質 酮體 L-DOPA、BSP、PSP、Phenylketone、Cephalosporine、Aldose reductive antienzyme 亞硝酸鹽 Vitamin C、高比重尿 白血球 葡萄糖大於500 mg/dL、蛋白質大於300 mg/dL、低pH尿、高比重尿 甲醛
54 | 尿液常規檢驗 | PC06505C |  | PC-PREGNANCY TEST(EIA) | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/ 2H | 陰性 | 內湖88094 汀州88617 | Enzyme immunoassay |  | 無效反應即control line未出現。可能檢體不足或操作錯誤，更換另一新試紙重新測試，以第二次之試劑結果為準。如果問題仍存在通知廠商。
228 | 尿液常規檢驗(當診看報告) | 06003C | 06003C | PROTEIN (QUALITATIVE) | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y |  | 30 min | Negative~Trace | 內湖88094 汀州88617 | pH indicator |  | 造成偽陰性物質 -pH值小於3 造成偽陽性物質-大量血紅素、顯影劑、高分子量物質、四級氨化合物等消毒劑、pH大於8的鹼性尿
228 | 尿液常規檢驗(當診看報告) | 06004C | 06004C | SUGAR (QUALITATIVE) | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y |  | 30 min | Negative~Trace | 內湖88094 汀州88617 | Glucose oxidase雙酵素連續反應 |  | 造成偽陰性物質-大量的Vitamin C 造成偽陽性物質-次氯酸鹽與氯等氧化物質、pH小於4的酸性尿
228 | 尿液常規檢驗(當診看報告) | 06009C | 06009C | SEDIMENTS | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/ 2H | WBC： 0 ~ 5/HPF\ RBC： 0 ~ 5/HPF\ Epithelial cell:：0 ~ 5/HPF\ CAST：Not found\ Mucus：Not found\ Bacteria：Not found\Crystal：Not found\ Yeast Like：Not found | 內湖88094 汀州88617 | 影像法/顯微鏡下觀察 |  | 1 尿液檢體呈現過透明時(稀釋尿液、水)會導致LEC Brightness Error或分析狀態Color abnormal 干擾分析，須以人工鏡檢。 2 尿液檢體具有大型可目視之物質時，不適合使用Uscanner premio分析，須以人工鏡檢。如【附圖1 B&E】。若需要上機比對，需要以滴管挑出大型可視物質再執行上機。 3 血尿及膿尿不適合使用 Uscanner premio分析，須以人工鏡檢。如【附圖1 A&C】。若需要上機比對，需要重複執行Initialize清洗探針，結果報告僅供參考。 4 由於尿液中的有型物質之瓦解速率會因pH值、滲透壓及儲存條件而異。所以檢體需在室溫保存必須在2個小時內檢查完畢。 5 檢體量需足夠，避免造成數值的誤差。 6 非定形鹽類，可參考尿液酸鹼值外，必要時可加入酸（醋酸）或鹼（NaOH）加以區別Amorphous phosphate及Amorphous urate(此方式適用於人工鏡檢)。 7 尿液檢體中含有機台無法鑑別之結晶物體時，建議進行人工鏡檢。 8 紅血球及Yeast可使用軟體分析之Inverse效果藉邊緣差異進行分辨；當無法鑑別時則適用人工鏡檢方法加入醋酸予以區分，可見紅血球溶於醋酸中；Yeast則否。 9 尿液檢體中含有大量細菌或無定型結晶造成背景混濁不易分辨時，建議進行人工鏡檢。 10 異形紅血球(Dysmorphic RBC)對於是否為腎絲球損傷造成出血之判讀具有臨床意義，當尿液檢體中含有大量紅血球不易分辨時，可利用負片效果強化邊緣後進行分辨，也可藉S-Stain只可染上Dysmorphic RBC之特性與以分別。 11 當尿液檢體中出現大量白血球且均呈現無法染上色之情形，建議閱讀單張照片並觀察是否有梨狀白血球大小的有形成分出現，同時參照檢體資訊，若為女性檢體通常會有鱗狀上皮細胞及濃染的白血球同時出現，若還是無法確認建議人工鏡檢排除Trichomonas之可能。 9.12 尿液檢體中有時會出現姿勢性的蛋白尿，在視野下容易出現Hyaline Cast。Hyaline Cast因照片疊合後變得不清晰(背景顏色相近)，建議遇化學報告+/-且視野下無明顯有形成分之檢體，需要閱讀單張照片25張觀察是否有遺漏Hyaline Cast存在。 9.13 Stainer、T-Plate或冷藏尿液檢體未回溫，會造成T-Plate表面起霧影響鏡頭拍攝，進而影響儀器分析結果及照片清晰度。
228 | 尿液常規檢驗(當診看報告) | 06013C | 06013C | URINE BIOCHEMISTRY EXAMINATION | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/2H | 見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | 尿液試紙 |  | 檢測物 造成偽陰性物質 造成偽陽性物質 葡萄糖 大量的VitaminC 次氯酸鹽與氯等氧化物質、pH小於4的酸性尿 蛋白質 pH值小於3 大量血紅素、顯影劑、高分子量物質、四級氨化合物等消毒劑、pH大於8的鹼性尿 膽紅素 Vitamin C、Uric acid、Nitrite 尿膽素原、Etodolac 尿膽素原 Carbapenem 比重 高鹼性尿導致偏低 低pH尿、蛋白質大於500 mg/dL 潛血 高比重尿、高蛋白尿、大量Vitamin C 次氯酸鹽與氯等氧化物質 酮體 L-DOPA、BSP、PSP、Phenylketone、Cephalosporine、Aldose reductive antienzyme 亞硝酸鹽 Vitamin C、高比重尿 白血球 葡萄糖大於500 mg/dL、蛋白質大於300 mg/dL、低pH尿、高比重尿 甲醛
228 | 尿液常規檢驗(當診看報告) | 06505C | 06505C | PREGNANCY TEST-EIA | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y | 取中段尿液 ，室溫2小時內須檢查完畢 | 30 min/ 2H | 陰性 | 內湖88094 汀州88617 | Enzyme immunoassay |  | 無效反應即control line未出現。可能檢體不足或操作錯誤，更換另一新試紙重新測試，以第二次之試劑結果為準。如果問題仍存在通知廠商。 1 低比重的尿液可能含較低濃度的hCG，如仍要測試hCG則建議使用清晨第一次尿液。 2 低濃度的hCG（＜50 mIU/mL）可能會使測試區(test zone；T)結果為弱反應(weakly positive)。發報告方式為：於LIS中輸入陽性(positive)及comment此反應為weak positive，建議一週後再送檢。
214 | 急作細菌檢驗 | 12126B | 12126B | Strepto. pneumonia latex test | CSF | 無菌管 | 2mL | 24HR | Y |  | 60 min | 陰性 | 內湖88094 | latex method
214 | 急作細菌檢驗 | 12127B | 12127B | H. influenzae B Ag | CSF | 無菌管 | 2mL | 24HR | Y |  | 60 min | 陰性 | 內湖88094 | latex method
214 | 急作細菌檢驗 | 12165C | 12165C | STREPTOCOCCUS A ANTIGEN TEST | THROAT SWAB | Strept. A Ag專用拭子 |  | 24HR | Y |  | 60 min | 陰性 | 內湖88094 | 免疫法
214 | 急作細菌檢驗 | 12166B | 12166B | Meningococcal Ag test | CSF | 無菌管 | 2mL | 24HR | Y |  | 60 min | 陰性 | 內湖88094 | latex method
214 | 急作細菌檢驗 | 13003B | 13003B | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGEN | BLOOD or CSF | 紅 | 5mL | W1~W6上午 | Y/N |  | 60 min | Negative | 細菌88092 | 免疫層析法
214 | 急作細菌檢驗 | LAB008 | 13006C | GRAM STAIN | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌管 |  | W1~W6上午 | Y/N |  | 60 min | Negative | 內湖88094 汀州88617 | Gram stain
223 | 急做結核菌染色檢驗 | LAB011 | 13006C | ACID-FAST STAIN | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒，無菌管 |  | W1~W5 | N |  | 24hr | Not found | 細菌88092 | kinyoun stain |  | NA
239 | 急診生化尿液(URINE)檢驗 | 09017C | 09017C | AMYLASE | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 5 ~ 27 U/hour | 內湖88220 | Enzymatic colorimetric assay, Rate A |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. Ascorbate抗壞血酸：濃度達50 mg/dL的抗壞血酸無顯著干擾。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。
239 | 急診生化尿液(URINE)檢驗 | 09021C | 09021C | NA (SODIUM) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND | 內湖88220 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法) |  | 1. 部分藥物、抗凝劑、防腐劑和有機物可能影響鈉離子的測定。 2. 尿液檢體如有明顯的混濁，應離心後再進行分析。 3. 嚴重乳糜(Lipemia)的檢體應高速離心後取中間清澈的部分進行分析。 4. 具影響檢驗結果之主要因子：檢體溶血、運動後立刻採檢。
239 | 急診生化尿液(URINE)檢驗 | 09022C | 09022C | K (POTASSIUM) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND | 內湖88220 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法) |  | 1. 部分藥物、抗凝劑、防腐劑和有機物可能影響鉀離子的測定。 2. 尿液檢體如有明顯的混濁，應離心後再進行分析。 3. 嚴重乳糜(Lipemia)的檢體應高速離心後取中間清澈的部分進行分析。 4. 具影響檢驗結果之主要因子：檢體溶血、運動後立刻採檢。
239 | 急診生化尿液(URINE)檢驗 | 09023C | 09023C | CL (CHLORIDE) | URINE | 尿管_白蓋或黃蓋 | 5~8mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ND | 生化88120 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法) |  | 1. 部分藥物、抗凝劑、防腐劑和有機物可能影響氯離子的測定。 2. 尿液檢體如有明顯的混濁，應離心後再進行分析。 3. 嚴重乳糜(Lipemia)的檢體應高速離心後取中間清澈的部分進行分析。
62 | 急診生化脊髓液(CSF)檢驗 | 09005C | 09005C | GLUCOSE | CSF | 紅 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 40~ 70 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Hexokinase method (UV test)/ 2 point end |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%範圍內。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 700 mg/dL以下不受影響。 3. 溶血(Hemolysis)：Hemolysate 500 mg/dL以下不受影響。 4. 黃疸(Icterus)：Bilirubin 40 mg/dL以下不受影響。
62 | 急診生化脊髓液(CSF)檢驗 | 09040C | 09040C | TOTAL PROTEIN | CSF FLUID | 紅 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 15~45mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Pyrogallol red 比色法 |  | 1. 氨(Ammonia)不超過 250 mg/dL 時無顯著干擾 2. 抗壞血酸(Ascorbate)不超過 20mg/dL 時無顯著干擾 3. 膽紅素(Bilirubin)不超過20 mg/dL 時無顯著干擾 4. 檸檬酸(Citric Acid)不超過 200 mg/dL 時無顯著干擾 5. 肌酸肝(Creatinine)不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾 6. 銅離子(Cu2+)不超過 10mg/dL 時無顯著干擾 7. 鐵離子(Fe3+)不超過 6 mg/dL 時無顯著干擾 8. 健達黴素(Gentamycin)不超過 4 mg/dL 時無顯著干擾 9. 葡萄糖(Glucose)不超過 5000 mg/dL 時無顯著干擾 10. 草酸(Oxalic Acid)不超過 70 mg/dL 時無顯著干擾 11. 酒石酸(Tartaric Acid)不超過 200 mg/dL 時無顯著干擾 12. 托不拉黴素(Tobramycin)不超過 4 mg/dL 時無顯著干擾 13. 尿酸(Uric Acid)不超過 300 mg/dL 時無顯著干擾
62 | 急診生化脊髓液(CSF)檢驗 | 09059B | 09059B | LACTIC ACID (LACTATE) | CSF | 灰頭管(冰送) | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | Neonate: 1.1~6.7 mmol/L 3-10 days old: 1.1~4.4 mmol/L >10 days old: 1.1~2.8 mmol/L Adult: 1.1~2.4 mmol/L | 內湖88220、汀州88617 | Enzymatic Method |  | NA
141 | 急診生化體液檢驗 | 09015C | 09015C | CREATININE(B) CRTN | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 3~5mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND | 內湖88220 | Kinetic Modified Jaffe (Rate A)
141 | 急診生化體液檢驗 | 09017C | 09017C | AMYLASE | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 3~5mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND | 內湖88220 | Enzymatic colorimetric assay, Rate A
141 | 急診生化體液檢驗 | 09029C | 09029C | BILIRUBIN TOTAL | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 3~5mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND | 內湖88220 | DPD
141 | 急診生化體液檢驗 | 09033C | 09033C | LDH(LACTIC DEHYDROGENASE) | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 3~5mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND | 內湖88220 | IFCC Method |  | 1.研究結果無顯著干擾不會影響測試是指±10%。 2. 脂血(Lipemia)：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響。 3. 黃疸(Icterus)：Bilirubin含量40 mg/dL以下不受影響。 4.檢體輕微溶血，LD就會明顯的增高。
141 | 急診生化體液檢驗 | 09038C | 09038C | ALBUMIN | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 3~5mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND | 內湖88220 | Bromcresol green (BCG) Colormetric method/ 2 point end
141 | 急診生化體液檢驗 | 09040C | 09040C | TOTAL PROTEIN | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 3~5mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND | 內湖88220 | Biuret method(比色分析法)/ 2 point end
141 | 急診生化體液檢驗 | 09064C | 09064C | LIPASE | 胸水_腹水等體液 | 紅 | 3~5mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND | 內湖88220 | Enzymatic Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 08075C | 08075C | OSMOLALITY | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 新生兒可能低於266 mOsm/Kg H20 / 小孩及成人為275～295 mOsm/Kg H20 / 60歲以上之老年人則為280~301 mOsm/Kg H20 | 生化88120 | 冰點下降法
60 | 急診血液生化檢驗 | 09002C | 09002C | BUN, BLOOD UREA NITROGEN | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 7~ 25 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | GLDH (Rate A)
60 | 急診血液生化檢驗 | 09011C | 09011C | CA (CALCIUM) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 8.6 – 10.2 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Arsenazo III
60 | 急診血液生化檢驗 | 09013C | 09013C | URIC ACID | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 2.3~7.0 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Uricase PAP (Rate A)
60 | 急診血液生化檢驗 | 09015C | 09015C | CREATININE(B) CRTN | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | M： 0.7~1.2 mg/dL，F： 0.5~0.9 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Kinetic Modified Jaffe (Rate A)
60 | 急診血液生化檢驗 | 09017C | 09017C | AMYLASE | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 28 ~ 100 U/L | 內湖88220、汀州88617 | Enzymatic colorimetry（酵素呈色法）
60 | 急診血液生化檢驗 | 09021C | 09021C | NA (SODIUM) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 136 ~ 145 mmoL/L | 內湖88220、汀州88617 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法)
60 | 急診血液生化檢驗 | 09022C | 09022C | K (POTASSIUM) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 3.5 ~ 5.1 mmol/L | 內湖88220、汀州88617 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法)
60 | 急診血液生化檢驗 | 09023C | 09023C | CL (CHLORIDE) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 98 ~ 107 mmol/L | 內湖88220、汀州88617 | Ion-selective electrode (離子選擇電極法)
60 | 急診血液生化檢驗 | 09024C | 09024C | CARBON DIOXIDE(CO2) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 21-31 mmol/L | 內湖88220、汀州88617 | PEPC Enzymatic Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 09025C | 09025C | S-GOT | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | <40 U/L | 內湖88220、汀州88617 | Kinetic UV Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 09026C | 09026C | S-GPT | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | <41 U/L | 內湖88220、汀州88617 | Kinetic UV Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 09029C | 09029C | BILIRUBIN TOTAL | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 0.3 ~ 1.0 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | DPD
60 | 急診血液生化檢驗 | 09030C | 09030C | BILIRUBIN DIRECT | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | <0.2 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | DPD
60 | 急診血液生化檢驗 | 09032C | 09032C | CK | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | M： 39~308 U/L， F： 26~192 U/L | 內湖88220、汀州88617 | NAC activated Kinetic UV Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 09033C | 09033C | LDH(LACTIC DEHYDROGENASE) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 140-271 U/L | 內湖88220、汀州88617 | IFCC Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 09037C | 09037C | BLOOD AMMONIA | BLOOD | 紫_冰送 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 27~90 ug/dL | 內湖88220、汀州88617 | 麩胺酸脫氫酶(glutamate dehydrogenase)的酵素法 2 Point End
60 | 急診血液生化檢驗 | 09038C | 09038C | ALBUMIN | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 3.5 ~5.7 g/dL | 內湖88220、汀州88617 | Bromcresol green (BCG) Colormetric method/ 2 point end
60 | 急診血液生化檢驗 | 09040C | 09040C | TOTAL PROTEIN | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 6.6 ~ 8.7 g/dL | 內湖88220、汀州88617 | Biuret method(比色分析法), 2 point end
60 | 急診血液生化檢驗 | 09046B | 09046B | MG (MAGNESIUM) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 1.7 - 2.55 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Xylidyl Blue Colourimetic
60 | 急診血液生化檢驗 | 09059B | 09059B | LACTIC ACID (LACTATE) | BLOOD | 綠_冰送 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 0.5-2.2 mmol/L | 內湖88220、汀州88617 | Enzymatic Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 09064C | 09064C | LIPASE | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 11 ~ 82 U/L | 內湖88220、汀州88617 | Enzymatic Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 09071C | 09071C | CK-MB | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 0.6~6.3 ng/mL | 內湖88220、汀州88617 | 雙向免疫酵素分析法
60 | 急診血液生化檢驗 | 09099C | 09099C | TROPONIN I | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | < 40 pg/mL | 內湖88220、汀州88617 | CLIA (Glow-type)冷光法
60 | 急診血液生化檢驗 | 09137B | 09137B | Blood Ketone (Quantitative) | BLOOD | 綠_冰送 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | NEGATIVE | 內湖88220、汀州88617 | β-hydroxybutyrate dehydrogenenase method
60 | 急診血液生化檢驗 | 10520C | 10520C | LITHIUM CARBONATE(TDM) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | Tx: 0.6-1.2 mmol/L，Toxic: > 1.5 mmol/L | 內湖88220 | Endpoint Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 12015C | 12015C | CRP(C-REACTIVE PROTEIN) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | < 0.8 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Latex turbidimetric immunoassay(LTIA) Method
60 | 急診血液生化檢驗 | 12022C | 12022C | TOTAL-HCG (EIA METHOD)(LIA) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | M：<2-2.6， Nonpregnant Females <=1-5.3 ， Postmenopausal Females < =7-8.3 mIU / mL，Pregnacy level depends on gestation weeks. | 生化88120 | 三明治電化學冷光免疫分析法
60 | 急診血液生化檢驗 | 12061B | 12061B | MYOGLOBIN | BLOOD | 綠 | 2~3mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 3日 | M：17.4-105.7 ng/mL，F：14.3-65.8 ng/mL | 內湖88220 | 化學冷光免疫分析法
60 | 急診血液生化檢驗 | 12192C | 12192C | PROCALCITONIN(PCT) | BLOOD | 紫 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | <0.05ng/mL | 內湖88220、汀州88617 | 內湖：ELFA 汀州：ECLIA電化學冷光法(三明治原理) |  | 1 標準 : 回復 率在 初次 測量值的 測量值的 ±1 5%之內 2 此項分析不受黃疸(膽紅素< 25 mg/dL)、溶血 (Hb < 0.9 g/dL)、高血脂 (Intralipid < 1500 mg/dL)、< 30 ng/mL的生物素所影響。 3 接受高劑量生物素治療的病患(> 5 mg/天), 應該距離最後一次服藥至少 8小時才能採檢。 4 類風溼性關節炎因子的濃度直1500 IU/mL時並沒有觀察到干擾 。 5 PCT濃度在1000 ng/mL以下沒有high-dose hook effect。 6 對18個常用藥10個特殊藥進行體外測試並沒有發現會干擾此項分析。 7 在某些沒有感染性來源的情形中PCT 的濃度也可以升高。這些情形包括, 但不侷限於: 7.1 長時間或嚴重的心因性休克 7.2 長期嚴重的器官灌流異常 7.3 小細胞型肺癌或甲狀腺的髓質性C細胞癌 7.4 重大創傷後的初期、重大 外科手術、嚴重的燒傷 7.5 會誘導前發炎細胞激pro-inflammatorycytokines)釋出的治療 7.6 新生兒(出生後的48小時內) 21 8 在進行診斷時, 結果應配合病患的病歷、臨床檢驗及其他結果一起評估。
60 | 急診血液生化檢驗 | 12193B | 12193B | Pro BNP | BLOOD | 紫 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | Cut-off≦125 pg/mL。 | 內湖88220 汀州88617 | ECLIA電化學冷光法(三明治原理)
60 | 急診血液生化檢驗 | 24007B | 24007B | PLASMA FREE CA++ | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 4.5~5.3 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Ion selective electrode method(離子選擇性電極測定法)
60 | 急診血液生化檢驗 | EBR006 |  | E-8 | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 見各分項Na K Cl Glu BUN Cr AST ALT | 內湖88220、汀州88617
60 | 急診血液生化檢驗 | LAB058 | 09005C | GLUCOSE(URGENT) | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y |  | 60 min | 74~100 mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Hexokinase method (UV test)/ 2 point end
243 | 急診試紙血糖 | LAB046 | 09005C | Glucose(Fasting/dextrometer) | 指尖血 | 請持單親至抽血櫃檯執行 |  | W1~W6上午 | Y |  | 臨櫃 | 60-99mg/dL | 內湖88094 汀州88617 | 葡萄糖去氫變種酵素(GDH-MUT)電化學法 |  | (1)手指採檢部位殘留水分、體液或酒精 (2)輸注抗壞血酸會造成檢測值偏高 (3)脂血檢體會造成檢測值偏高
243 | 急診試紙血糖 | LAB047 | 09005C | Glucose(2hrs/dextrometer) | 指尖血 | 請持單親至抽血櫃檯執行 |  | W1~W6上午 | Y |  | 臨櫃 | < 200 mg/dL | 內湖88094、汀州88617 | 試紙上的酵素是取自經在大腸桿菌中重組的醋酸鈣不動桿菌的葡萄糖去氫變種酵素 (GDH-MUT)，該酵素會將血液中的葡萄糖轉化為內酯葡萄糖酸。這種作用會產生無害的直流電電流，血糖機即是依此判斷血糖值。 |  | (1)手指採檢部位殘留水分、體液或酒精 (2)輸注抗壞血酸會造成檢測值偏高 (3)脂血檢體會造成檢測值偏高
215 | 毒物中心 | 09047B | 09047B | CU (COPPER) | BLOOD | 紅 | 3mL | W1~W5 | N |  | 每周五 | Men 700-140 μg/dL | 毒物88093 | ICP-MS
215 | 毒物中心 | 09049B | 09049B | PB (LEAD) | BLOOD | 紫 | 2mL | W1~W5 | N |  | 每周五 | 孩童<10 ug/dL，成人<40 ug/dL | 毒物88093 | LC-MS
215 | 毒物中心 | 10002B | 10002B | ALUMINUM (AL) | BLOOD | 深藍 | 3mL | W1~W5 | N | 外送 | 每周五 | 正常人< 10 µg/L，洗腎病人< 20 μg/L | 毒物88093 | 原子吸收光譜法
215 | 毒物中心 | 10003B | 10003B | Arsenic (As) | BLOOD | 紫 | 3mL | W1~W5 | N | 外送 | 每周五 | < 20 μg /L | 毒物88093 | ICP-MS
215 | 毒物中心 | 10008B | 10008B | Mercury (Hg) | BLOOD | 紫 | 3mL | W1~W5 | N | 外送 | 每周五 | < 20 μg /L | 毒物88093 | ICP-MS
215 | 毒物中心 | 10012B | 10012B | Zinc (Zn) | BLOOD | 深藍 | 3mL | W1~W5 | N |  | 每周五 | 700-1200 μg/L | 毒物88093 | ICP-MS
215 | 毒物中心 | 10806B | 10806B | METHYL ALCOHOL | BLOOD | 紅_冰送 | 5mL | W1~W5 | N | 冰浴不可開蓋 | 當天 | Undetectable | 毒物88093 | GC-FID
215 | 毒物中心 | 10809B | 10809B | CHOLINESTERASE | BLOOD | 綠_冰送 | 3mL | W1~W5 | N |  | 當天 | Plasma: 20-61 μmole/sec/L，RBC: 20-46 μmole/sec/L | 毒物88093 | 氧化還原法
215 | 毒物中心尿液群組 | 09047B | 09047B | CU (COPPER) | URINE | 酸洗PP採檢管 | 10mL | W1~W5 | N |  | 每周五 | < 80 μg/L | 毒物88093 | ICP-MS |  | NA
215 | 毒物中心尿液群組 | 09049B | 09049B | PB (LEAD) | URINE | 酸洗PP採檢管 | 10mL | W1~W5 | N |  | 每周五 | < 23 μg/L | 毒物88093 | ICP-MS |  | NA
215 | 毒物中心尿液群組 | 09077B | 09077B | CATECHOLAMINE | 24 HRS URINE | 尿桶+白/黃蓋尿管 | 10mL | W1~W5 | N | 外送 | 每周四 | Epinephine:<24 μg/Day, Norepinephrine: 10-80 μg/Day, Dopamine: 138-540 μg/Day。 | 毒物88093 | HPLC |  | NA
215 | 毒物中心尿液群組 | 10002B | 10002B | ALUMINUM (AL) | URINE | 酸洗PP採檢管 | 10mL | W1~W5 | N |  | 每周五 | 正常人< 10 µg/L，洗腎病人< 20 μg/L | 毒物88093 | ICP-MS |  | NA
215 | 毒物中心尿液群組 | 10003B | 10003B | Arsenic (As) | URINE | 酸洗PP採檢管 | 10mL | W1~W5 | N | 外送 | 每周五 | < 100 μg /g creatinine | 毒物88093 | ICP-MS |  | NA
215 | 毒物中心尿液群組 | 10005B | 10005B | Cadmium (Cd) | URINE | 酸洗PP採檢管 | 10mL | W1~W5 | N | 外送 | 每周五 | 0.0 - 2.6 μg/L | 毒物88093 | ICP-MS |  | NA
215 | 毒物中心尿液群組 | 10008B | 10008B | Mercury (Hg) | URINE | 酸洗PP採檢管 | 10mL | W1~W5 | N | 外送 | 每周五 | 0-10 μg/L | 毒物88093 | ICP-MS |  | NA
215 | 毒物中心尿液群組 | 10010B | 10010B | Nickel (Ni) | URINE | 酸洗PP採檢管 | 10mL | W1~W5 | N | 外送 | 每周五 | <3.8 μg/g Creatinine | 毒物88093 | ICP-MS |  | NA
? | 毒物中心尿液群組 | 10012B | 10012B | Zinc (Zn) | URINE | 酸洗PP採檢管 | 10mL | W1~W5 | N |  | 每周五 | 150-1200 μg/L | 毒物88093 | ICP-MS |  | NA
119 | 流感抗原檢測 | LAB087 | 14065B+14066B | INFLUENZA VIRUS A,B ANTIGEN DETECTION | SWAB | 流感篩檢專用容器 |  | 24HR | Y | 4℃冷藏 | 30 min | Negative | 內湖88094 汀州88617 | 快速色層免疫分析法(rapid chromatographic immunoassay) | 14065B+14066B | 由於抗原快速鑑定法之檢驗效能有限，檢測結果陰性者並不能排除感染。
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12004C | 12004C | ASLO TEST-NEPHELOMETRY | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | <2 years: <50 IU/mL 2–5 years: <100 IU/mL 5–19 years: <166 IU/mL Adults: ≤ 250 IU/mL | 生化88120 | Turbidmetry
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12011C | 12011C | RHEUMATOID FAC TEST-NEPHELOMETRY | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | ≤ 14 IU/mL | 生化88120 | Turbidmetry |  | 1.Lipemia：Intralipid濃度1000 mg/dL以下，無顯著干擾，避免高脂血檢體，可能會產生過高的散射信號 2.Bilirubin：濃度40 mg/dL以下，無顯著干擾 3.Hemolysis：血紅蛋白濃度於500 mg/dL以下，無顯著干擾 4.在非常罕見的病例 (伽瑪免疫球蛋白病變，特別是IgM（Waldenstrom 巨球蛋白血症）)中，可能產生不可信結果。 5.前帶(prozone)或虎克效應(hook effect)可能發生在高濃度RF檢體 (300-2000 IU/mL)。
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12025B | 12025B | IgG-NEPHELOMETRY | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | Serum:635-1741 mg/dL;CSF:15 - 20 y 3.5 mg/dL ± 2.0 mg/dL， 21 - 40 y 4.2 mg/dL ± 1.4 mg/dL，41 - 60 y 4.7 mg/dL ± 1.0 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry |  | Lipemia：Intralipid濃度1000mg/dL以下， 無顯著干擾，避免高脂血檢體，可能會產生過高的散射信號 Bilirubin：濃度40 mg/dL以下，無顯著干擾 Hemolysis：血紅蛋白濃度於500 mg/dL以下，無顯著干擾 RF濃度於1200 IU/mL以下，無顯著干擾現象產生
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12027B | 12027B | IgA-NEPHELOMETRY | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 66 – 433 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry |  | 1.Lipemia：Intralipid濃度1000 mg/dL以下，無顯著干擾 ，避免高脂血檢體，可能會產生過高的散射信號 2.Bilirubin：濃度40 mg/dL以下，無顯著干擾 3.Hemolysis：血紅蛋白濃度於500 mg/dL以下，無顯著干擾 4.RF：濃度達 600 IU/mL，無明顯干擾 5.檢體若含有高濃度的IgA(>9000 mg/dL Polyclonal)可能會因抗原過多會產生偽陰性的結果。
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12029B | 12029B | IgM-NEPHELOMETRY | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 45 – 281 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry |  | 1.Lipemia：Intralipid濃度200 mg/dL以下，無顯著干擾， 避免高脂血檢體，可能會產生過高的散射信號 2.Bilirubin：濃度40 mg/dL以下，無顯著干擾 3.Hemolysis：血紅蛋白濃度於500 mg/dL以下，無顯著干擾 4.IgM濃度異常高時可能出現前帶(prozone)的現象。 5.某些如骨髓瘤患者，可能會由於異常蛋白質與抗體的延遲反應而得到異常低或正常的結果。 6.檢體若含有高濃度的IgM(>10000 mg/dL Polyclonal)可能會因抗原過多會產生偽陰性的結果。
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12030B | 12030B | IgD | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 7日 | < 132.1 mg/L | 生化88120 | Single Radial Immunodiffusion Method (SRID)
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12034B | 12034B | C3 | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 87 - 200 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry |  | 1.Lipemia：Intralipid濃度500 mg/dL以下，無顯著干擾 2.Bilirubin：濃度40 mg/dL以下，無顯著干擾 3.Hemolysis：濃度達在500m g/dL 的溶血產物，無顯著干擾 4.RF陽性檢體在(15-1838 IU/mL)範圍中無顯著干擾現象產生 5.假如有可疑的沉澱抗體產生，血塊的形成和離心的步驟必須在37℃進行，因為有些補體可能會在低溫時產生凝固現象，在這種血清檢體，低溫可能會造成補體效價顯著的下降。
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12038B | 12038B | C4 | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 19 - 52 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry |  | 1. Lipemia：Intralipid濃度500 mg/dL以下，無顯著干擾 2. Bilirubin：濃度40 mg/dL以下，無顯著干擾 3. Hemolysis：血紅蛋白濃度於500 mg/dL以下，無顯著干擾 4. RF陽性檢體在(15-1838 IU/mL)範圍中無顯著干擾現象產生 5. 假如有可疑的沉澱抗體產生，血塊的形成和離心的步驟必須在37℃進行，因為有些補體可能會在低溫時產生凝固現象，在這種血清檢體，低溫可能會造成補體效價顯著的下降。
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12046B | 12046B | HAPTOGLOBIN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 44 - 215 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry |  | NA
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12048C | 12048C | TRANSFERRIN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 203 – 362 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry |  | 1.Icterus：Bilirubin 40mg/dL以下不受影響 2.Hemolysis：Hemolysate 500mg/dL以下不受影響 3.Lipemia：Intralipid 1000 mg/dL以下不受影響 4.檢體溶血及運動後立即採檢不適合該項檢驗
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12050B | 12050B | CERULOPLASMIN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 20 - 60 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12110B | 12110B | PREALBUMIN | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | 17 – 34 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry |  | NA
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12146B | 12146B | IgG SUBCLASS IgG 1 | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W2 | N |  | 7日 | 382.4~928.6 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12147B | 12147B | IgG SUBCLASS IgG 2 | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W2 | N |  | 7日 | 241.8~700.3 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12148B | 12148B | IgG SUBCLASS IgG 3 | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W2 | N |  | 7日 | 21.82~176.1 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12149B | 12149B | IgG SUBCLASS IgG 4 | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W2 | N |  | 7日 | 3.92~86.4 mg/dL | 生化88120 | Turbidmetry
37 | 特殊蛋白質檢驗 | 12160B | 12160B | IMMUNOGLOBULIN Κ/Λ | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W2 | N |  | 7日 | kappa:3.3-19.4 mg/L，lambda:5.71-26.3 mg/L，kappa / lambda ratio : 0.26~1.65 | 生化88120 | Turbidmetry |  | NA
37 | 特殊蛋白質檢驗 | LAB071 | 12015C | HIGH SENSITIVITY CRP | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W6 | N |  | 當日 | < 0.1 mg/dL，Low risk。 0.1 ~ 0.3 mg/dL，Average risk。 >0. 3 mg/dL，High risk。 | 生化88120 | Turbidmetry
13 | 病毒檢驗 | 12017B | 12017B | CHLAMYDIA Ag-FA | SPUTUM | 無菌廣口盒 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | 直接螢光免疫分析法(DFA) | 12017B | 使用之單株抗體是對抗披衣菌的lipopolysaccharide antigen，可偵測出C. trachomatis、C. psittaci、C. pneumonia Ag。
13 | 病毒檢驗 | 12020C | 12020C | MYCOPLASMA PNEUMONIA IgM Ab | BLOOD | 紅 | 3mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (<10 Index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 12020C | 溶血、脂血或加熱去活化之血清檢體會受影響。IgM可作為Mycoplasma急性期或最近感染之診斷，IgM抗體可以維持到數個月。
13 | 病毒檢驗 | 12109B | 12109B | ANTI-HTLV-I+II Ab | BLOOD | 紅 | 3 mL | W1~W6上午 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (<1.00 S/CO) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 12163B | 檢體退件：溶血4+；錯誤的血漿檢體(NaF)；細胞培養液。(檢驗單位： 台北大安聯合)
13 | 病毒檢驗 | 14001B | 14001B | ISOLATION & IDENTIFICA OF VIRUS | 依臨床症狀部位送檢 | 病毒性專用拭子 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 14 days | No virus isolated for 10 days | 病毒88121 | 病毒培養與IFA/PCR鑑定 | 14001B | 不可加任何防腐劑或固定劑。檢體若未能馬上送出，於24小時內，可存放於2~8℃冰箱冷藏。
13 | 病毒檢驗 | 14004B | 14004B | CYTOMEGALOVIRUS IgG Ab (EIA) | BLOOD | 紅 | 3 mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negtive (<0.9 Index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14004B
13 | 病毒檢驗 | 14007B | 14007B | MEASLES VIRUS IgM Ab | BLOOD | 紅 | 3mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negtive (<0.9 Index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14007B | IgM抗體濃度約七至十天後達到峰值，隨即迅速下降，很少可於六至八週後測得。免疫個案再次感染麻疹病毒後，通常無法測得IgM抗體。採集自因診斷或治療而服用小鼠單株抗體製劑的病患檢體可能含有人類抗小鼠抗體(HAMA)。這類檢體可能會干擾以單株抗體為主的免疫測定結果。
13 | 病毒檢驗 | 14009C | 14009C | MUMPS VIRUS IgG Ab (EIA) | BLOOD | 紅 | 3mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative(< 9.0 AU/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14009C | 採集自因診斷或治療而服用小鼠單株抗體製劑的病患檢體可能含有人類抗小鼠抗體(HAMA)。這類檢體可能會干擾以單株抗體為主的免疫測定結果。
13 | 病毒檢驗 | 14013B | 14013B | VARICELLA-ZOSTER VIRUS IgM | BLOOD | 紅 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negtive (<0.9 Index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14013B
13 | 病毒檢驗 | 14015B | 14015B | PARAINFLUENZA VIRUS TYPE 1 Ag | Nasopharyngeal washing | 無菌廣口盒 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | 直接螢光免疫分析法(DFA) | 14015B | 當檢體內有可製造protein A的Staphylococcus aureus存在時，可能會與副流行性感冒病毒抗原接合劑單株抗體的Fc部位形成非特異性的結合，顯示非常微弱的cross reaction。
13 | 病毒檢驗 | 14016B | 14016B | PARAINFLUENZA VIRUS TYPE 2 Ag | Nasopharyngeal washing | 無菌廣口盒 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | 直接螢光免疫分析法(DFA) | 14016B | 當檢體內有可製造protein A的Staphylococcus aureus存在時，可能會與副流行性感冒病毒抗原接合劑單株抗體的Fc部位形成非特異性的結合，顯示非常微弱的cross reaction。
13 | 病毒檢驗 | 14019B | 14019B | PARAINFLUENZA VIRUS TYPE 3 Ag | Nasopharyngeal washing | 無菌廣口盒 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | 直接螢光免疫分析法(DFA) | 14019B | 當檢體內有可製造protein A的Staphylococcus aureus存在時，可能會與副流行性感冒病毒抗原接合劑單株抗體的Fc部位形成非特異性的結合，顯示非常微弱的cross reaction。
13 | 病毒檢驗 | 14042B | 14042B | TOXOPLASMA IgG AB | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 7.2 IU/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14042B | 弓漿蟲的特異性IgG抗體在臨床症狀出現後，會逐漸上升，並在2至5個月達到高峰。
13 | 病毒檢驗 | 14044B | 14044B | ANTI-RUBELLA IgG (EIA METHOD) | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 5 IU/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14044B | 特異性IgG抗體通常在疹子出現後幾天，跟IgM發生後一週出現。
13 | 病毒檢驗 | 14045B | 14045B | ANTI-RUBELLA IgM (EIA METHOD) | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 20 AU/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14045B | 在感染後兩週內血清中IgM抗體達到最高值，並循環維持一至兩個月。
13 | 病毒檢驗 | 14047B | 14047B | EBV EA+NA-1 IgA Ab | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (<3.0 EU/mL) | 病毒88121 | 酵素免疫分析法 (ELISA) | 14047B
13 | 病毒檢驗 | 14048B | 14048B | CYTOMEGALO VIRUS IgM Ab | BLOOD | 紅 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 18.0 U/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14048B | IgM抗體對hCMV通常會在幾周內增加，然後在四至六個月內逐漸降低。IgM抗體有時也會存在體內多年。
13 | 病毒檢驗 | 14052B | 14052B | HERPES SIMPLEX VIRUS IgM Ab | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 0.9 Index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14052B | 可同時檢驗單純皰疹病毒第一型/第二型特異性IgM抗體，感染HSV後，人體免疫系統會馬上合成特異性抗HSV-IgM抗體，一周後即可被檢測到。一般HSV IgM抗體的存在表示近期感染或複發感染。
13 | 病毒檢驗 | 14054B | 14054B | MUMPS VIRUS IgM Ab | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 9.0 index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14054B | 事實上，單核球增多症中B淋巴細胞的多株抗原活化可能導致非特異性腮腺炎抗體的合成作用，特別是IgM類型。
13 | 病毒檢驗 | 14058B | 14058B | RSV screening test | NPS | NPS |  | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | 直接螢光免疫分析法(DFA) | 14058B | 當檢體內有可製造protein A的Staphylococcus aureus存在時，會與單株抗體的Fc部位形成非特異性的結合。
13 | 病毒檢驗 | 14064B | 14064B | Adenovirus Ag test | NPS | NPS |  | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 3 days | Negative | 病毒88121 | 直接螢光免疫分析法(DFA) | 14064B | 本試劑使用之單株抗體是對抗Adenovirus hexon proteins，可偵測已知感染人類的所有血清型。
13 | 病毒檢驗 | 14068B | 14068B | Varicella/zoster-IgG | BLOOD | 紅 | 5mL | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (<135 mIU/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14068B
13 | 病毒檢驗 | 14069B | 14069B | HERPES SIMPLE VIRUS IgG Ab | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 9.0 index) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14069B | 原發性感染病人2-3周後，體內一般會出現特異性IgG抗體，但幾個月後其效價會下降，而復發感染的病人效價不會增高。
13 | 病毒檢驗 | 14070B | 14070B | Measles Ab (IgG) | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 13.5 AU/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14070B | IgM和IgG抗體都在初次免疫反應期間合成，並且在皮疹開始的數天後可以在其中的血清中檢測到。再暴露於麻疹病毒誘導強烈的記憶性免疫反應，IgG抗體快速增加。
13 | 病毒檢驗 | 14071B | 14071B | TOXOPLASMA IgM Ab | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 6 AU/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14071B | 若疑似臨床感染弓漿蟲，儘管呈陰性結果，應於一或二週內採集第二支檢體並重新試驗。
13 | 病毒檢驗 | 14074C | 14074C | HIV VIRAL LOAD TEST | BLOOD | 大紫 | 8mL | W1~W5 | N | 6hr內須離心，72 hr以上須冰凍-80℃ | 14 days | Not detected | 病毒88121 | Real time RT-PCR | 14074C
13 | 病毒檢驗 | 64 | 64 | RUBELLA IGG(預防保健專用) | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 5 IU/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14044B | 特異性IgG抗體通常在疹子出現後幾天，跟IgM發生後一週出現。
13 | 病毒檢驗 | DUM033 | 14046B | ANTI-EBV-VCA IgA(IFA) | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | <1:10 | 病毒88121 | 間接螢光免疫分析法 (IFA) | 14046B | 脂血、溶血及黃疸的檢體不會造成干擾。
13 | 病毒檢驗 | DUM034 | 14046B | ANTI-EBV-VCA IgM(EIA) | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 36.0 U/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14046B | 應僅對具傳染性單核球增多症臨床症狀或疑似感染的病患執行試驗。
13 | 病毒檢驗 | DUM035 | 14046B | ANTI-EBV-VCA IgG(EIA) | BLOOD | 紅 | 5mL | W3 | N | 4℃冷藏 | 7 days | Negative (< 18.0 U/mL) | 病毒88121 | 化學冷光免疫分析法 (CIA) | 14046B | 多數(> 80%)傳染性單核白血球增多症病患於初檢測得的EBV VCA抗原IgG與IgM抗體濃度接近峰值。
13 | 病毒檢驗 | E5001C | E5001C | DENGUE VIRUS NSI ANTIGEN SCREEN | BLOOD | 紅 | 5mL | 24HR | Y |  | 60 min/當天 | 陰性 | 內湖88094 | 免疫色層分析法 | E5001C | 初次及二次感染登革熱病毒的患者，出現發熱症狀的第1‐9 天，可在檢體中發現 NS1 抗原。
13 | 病毒檢驗 | LAB140 |  | ROTAVIRUS/ADENOVIRUS COMOBO TEST | STOOL | 無菌廣口盒 |  | W1~W5 | N | 4℃冷藏 | 當日 | Negative | 病毒88121 | 免疫呈色法 | 14026B+14010B | 含血的糞便檢體有可能會造成偽陽性的出現
13 | 病毒檢驗 | LAB203 |  | HIV1/2 Ab Confirm Test | BLOOD | 紅 | 8mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Negative | 病毒88121 | 免疫呈色法 | 14075B+14076B | 若HIV初篩數值偏高，但抗體確認結果卻為陰性時，不能排除可能是急性期病毒量過高，造成HIV抗體被病毒顆粒吸附中和，沒有多餘的抗體與試劑條進行反應，可利用HIV RT-PCR進行鑑別診斷。
13 | 病毒檢驗 | LAB205 |  | HIV Confirm Panel (Ab+RTPCR) | BLOOD | 大紫 | 8mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Negative/NOT DETECTED | 病毒88121 | 免疫呈色法+RT-PCR | 14075B+14074B | 陰性的結果不代表一定沒有被HIV-1感染，可能因為病毒量過低、正在服用抗反轉錄病毒藥物陽性反應者、少見的亞型、或引子探針區域突變，造成無法被偵測出來。
86 | 真菌檢驗 | 13003B | 13003B | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGEN | BLOOD or CSF | 紅 | 5mL | W1~W6上午 | N |  | 24hr | Negative | 細菌88092 | 免疫層析法 |  | 除了血清、血漿、全血和CSF外，其他檢體不能檢測。
86 | 真菌檢驗 | LAB006 | 13007C | FUNGUS CULTURE | 依臨床症狀部位送檢 | 細菌專用拭子 |  | W1~W6上午 | N |  | 14~28 days | Negative | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
86 | 真菌檢驗 | LAB007 | 13006C | FUNGUS STAIN | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 |  | W1~W6上午 | N |  | 24hr | Negative | 細菌88092 | Gram stain |  | NA
86 | 真菌檢驗 | LAB009 | 13006C | INDIA INK STAIN | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌管 |  | W1~W6上午 | N |  | 24hr | Negative | 細菌88092 | 墨染法 |  | NA
86 | 真菌檢驗 | LAB010 | 13006C | KOH SMEAR | skin,hair | 玻片 |  | W1~W6上午 | N |  | 24hr | Negative | 細菌88092 | 顯微鏡觀察 |  | NA
53 | 動脈血液氣體分析 | 09041B | 09041B | BLOOD GAS ANALYSIS | Artery blood | 氣體採血組_冰送 | 1.6mL | 24HR | Y | 1.5 mL動脈血 以手指輕微mix 檢體不可凝固 30分鐘內完成分析 |  | 人體血液pH參考值: 7.350～7.450。 pCO2參考值：32.0 ~ 48.0 mmHg pO2參考值：83.0 ~ 108.0 mmHg sO2（氧飽和度）參考值：94.0 ~ 98.0%。 ctO2(a)參考值：15.0 ~ 23.0 ml/dL。 FCOHb參考值：0.5 ~ 1.5% (非吸菸者)。 | 內湖88220、汀州88617 | 電位計量法(Potentiometry)：PH、PCO2電流計量法(Amperometry)：PO2 2.2.3 比色法(Photometry) ：ctHb、O2Hb、MetHb、COHb |  | NA
53 | 動脈血液氣體分析 | 10804B | 10804B | CARBOXYLHEMOGLOBIN | Artery blood | 氣體採血組_冰送 | 1.6mL | 24HR | Y | 1.5 mL動脈血 以手指輕微mix 檢體不可凝固 30分鐘內完成分析 |  | 0 ~ 1.5 % | 內湖88220 | 比色法(Photometry)
53 | 動脈血液氣體分析 | 10808B | 10808B | METHEMOGLOBIN | Artery blood | 氣體採血組_冰送 | 1.6mL | 24HR | Y | 1.5 mL動脈血 以手指輕微mix 檢體不可凝固 30分鐘內完成分析 |  | 0 ~ 1.5 % | 內湖88220、汀州88617 | 電位計量法(Potentiometry)：PH、PCO2電流計量法(Amperometry)：PO2 2.2.3 比色法(Photometry) ：ctHb、O2Hb、MetHb、COHb
53 | 動脈血液氣體分析 | LAB102 | 09041B | VEIN BLOOD GAS ANALYSIS | BLOOD | 氣體採血組_冰送 | 1.6mL | 24HR | Y | 1.5 mL靜脈血 以手指輕微mix 檢體不可凝固 30分鐘內完成分析 |  | 人體血液pH參考值: 7.315～7.430。 pCO2參考值：38 ~ 49 mmHg HCO3-：22 ~27 mmol/L | 內湖88220、汀州88617 | 電位計量法(Potentiometry)：PH、PCO2電流計量法(Amperometry)：PO2 2.2.3 比色法(Photometry) ：ctHb、O2Hb、MetHb、COHb |  | NA
18 | 婦產科檢查 | 06003C | 06003C | PROTEIN (QUALITATIVE) | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y |  | 30 min | Negative~Trace | 內湖88094 汀州88617 | pH indicator |  | 造成偽陰性物質 -pH值小於3 造成偽陽性物質-大量血紅素、顯影劑、高分子量物質、四級氨化合物等消毒劑、pH大於8的鹼性尿
18 | 婦產科檢查 | 06004C | 06004C | SUGAR (QUALITATIVE) | URINE | 紅蓋尿管 | 12mL | 24HR | Y |  | 30 min | Negative~Trace | 內湖88094 汀州88617 | Glucose oxidase雙酵素連續反應 |  | 造成偽陰性物質-大量的Vitamin C 造成偽陽性物質-次氯酸鹽與氯等氧化物質、pH小於4的酸性尿
87 | 寄生蟲檢驗 | 07003C | 07003C | AMOEBA EXAMINATION | STOOL | 糞便收集瓶 | 拇指頭大小 | 24HR | N |  | 3天 | Not Found | 內湖88094 汀州88617 | Direct wet smear |  | 無
87 | 寄生蟲檢驗 | 07012C | 07012C | PARASITE OVA-CONCENTRATION METHOD | STOOL | 糞便收集瓶 | 拇指頭大小 | 24HR | N |  | 3天 | Not Found | 內湖88094 汀州88617 | Direct wet smear |  | 無
87 | 寄生蟲檢驗 | 08007C | 08007C | PARASITE (MALARIA OR FILARIA) | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | N |  | 當天 | Not Found | 內湖88094 汀州88617 | 顯微鏡觀察 |  | 無
87 | 寄生蟲檢驗 | 13002B | 13002B | AMOEBIC HEMAGGLUTINATION TEST | BLOOD | 紅 | 5mL | W1-W5 | N | 外送聯合 | 7天 | Negative < 9.0 NTU Positive > 11.0 NTU | 內湖88094 | ELISA
105 | 專案愛滋篩檢 | E3046C | E3046C | HIV Ag/Ab Combo Test (screening Plan) | BLOOD | 黃頭管 | 3~5mL | W1~W5 | N |  | 當日 | Negative (COI < 1.00)，Positive(COI ≥ 1.00) | 生化88120 | 電化學冷光免疫分析法
07 | 細菌檢驗 | 12125C | 12125C | Strepto. grp B latex test | CSF | 無菌管 | 2mL | W1~W6上午 | N |  | 24hr | 陰性 | 細菌88092 | 乳膠凝集法 |  | NA
07 | 細菌檢驗 | 12126B | 12126B | Strepto. pneumonia latex test | CSF | 無菌管 | 2mL | W1~W6上午 | N |  | 24hr | 陰性 | 細菌88092 | 乳膠凝集法 |  | NA
07 | 細菌檢驗 | 12127B | 12127B | H. influenzae B latex test | CSF | 無菌管 | 2mL | W1~W6上午 | N |  | 24hr | 陰性 | 細菌88092 | 乳膠凝集法 |  | NA
07 | 細菌檢驗 | 12166B | 12166B | Meningococcal Ag test | CSF | 無菌管 | 2mL | W1~W6上午 | N |  | 24hr | 陰性 | 細菌88092 | 乳膠凝集法 |  | NA
07 | 細菌檢驗 | 13003B | 13003B | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGEN | BLOOD or CSF | 紅 | 5mL | W1~W6上午 | N |  | 24hr | Negative | 細菌88092 | 乳膠凝集法 |  | NA
07 | 細菌檢驗 | 13007C | 13007C | AEROBIC BACTERIAL IDENTIFICATION | 依臨床症狀部位送檢 | 細菌專用拭子 |  | W1~W6上午 | N |  | 3~4 days | ND | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | 13008C | 13008C | ANAEROBIC BACTERIAL IDENTIFICATION | 依臨床症狀部位送檢 | 細菌專用拭子 |  | W1~W6上午 | N |  | 4~5days | ND | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | 13016B | 13016B | BLOOD CULTURE | BLOOD | 血液培養瓶 | 10mL | W1~W6上午 | N |  | 5~12 days | 陰性 | 細菌88092 | BacT/Alert System |  | NA
07 | 細菌檢驗 | 30522C | 30522C | HELICOBACTER PYLORI STOOL ANTIGEN(HPSA)TEST | 新鮮糞便 | 無菌廣口盒 | 2mL | W1~W6上午 | N |  | 3~4 days | 陰性 | 細菌88095 | 免疫色層分析 |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB074 |  | GROUP B STREPTOCOCCUS CULTURE | Vaginal swab | 無菌管 | 2mL | W1~W6上午 | N |  | 4~5 days | 陰性 | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB004 |  | CSF CULTURE | CSF | 無菌管 |  | W1~W6上午 | N |  | 5 days | 陰性 | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB005 | 13007C | SPUTUM CULTURE | SPUTUM | 無菌廣口盒 | 適量 | W1~W6上午 | N |  | 3~4 days | 陰性 | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB008 | 13006C | GRAM STAIN | 依臨床症狀部位送檢 |  |  | W1~W6上午 | N |  | 24hr | 陰性 | 細菌88092 | Gram stain |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB021 | 13007C | THROAT CULTURE | THROAT SWAB | 細菌專用拭子 |  | W1~W6上午 | N |  | 3~4 days | 陰性 | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB022 | 13007C | URINE CULTURE | URINE | 無菌廣口盒 |  | W1~W6上午 | N |  | 3~4 days | 陰性 | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB023 | 13007C | STOOL CULTURE | STOOL | 細菌專用拭子 |  | W1~W6上午 | N |  | 3~4 days | 陰性 | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB024 |  | BACTERIAL CULTURE(AERO & ANAERO) | 依臨床症狀部位送檢 | 細菌專用拭子 |  | W1~W6上午 | N |  | 4~5 days | 陰性 | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB074 |  | GROUP B STREPTOCOCCUS CULTURE-LA | Vaginal swab | 無菌管 | 2mL | W1~W6上午 | N |  | 4~5 days | 陰性 | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB180 |  | CLOSTRIDIUM DIFFICILE RAPID TEST | 新鮮糞便 | 無菌廣口盒 | 2mL | W1~W6上午 | N |  | 3~4 days | 陰性 | 細菌88092 | 快速酵素免疫層析法 |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB074 |  | GROUP B STREPTOCOCCUS CULTURE | Vaginal swab | 無菌管 | 2mL | W1~W6上午 | N |  | 4~5 days | 陰性 | 細菌88092 | MS/Vitek 2 ID card |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB251 |  | Pneumococcus Ag (Urine) | URINE | 無菌廣口盒 |  | W1~W6上午 | N |  | 1-2days | 陰性 | 細菌88092 | 螢光分析 |  | NA
07 | 細菌檢驗 | LAB252 |  | Legionella pneumophila Ag (Urine) | URINE | 無菌廣口盒 |  | W1~W6上午 | N |  | 1-2days | 陰性 | 細菌88092 | 螢光分析 |  | NA
88 | 結核菌檢驗 | 13025C | 13025C | ACID-FAST CONCENTRATION STAIN | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒，無菌管 |  | W1~W6上午 | [7 empty] | NA
88 | 結核菌檢驗 | 13026C | 13026C | TB CULTURE | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌廣口盒 |  | W1~W5 | N |  | 21~60 days | Not found | 細菌88092 | 顯微鏡觀察 |  | NA
58 | 痰液常規檢驗(SPUTUM) | 13001C | 13001C | SPUTUM ROUTINE | SPUTUM | 痰盒 | 適量 | 24HR | N | 早晨第一口痰，採檢體1小時前禁食任何食物。 | 60 min | 無 | 內湖88094 汀州88617 | 顯微鏡觀察
96 | 試紙血糖 | LAB046 | 09005C | Glucose(Fasting/dextrometer) | 指尖血 | 請持單親至抽血櫃檯執行 |  | W1~W6上午 | Y |  | 臨櫃 | 74-100 mg/dL | 內湖88094 汀州88617 | 電化學法 |  | (1)手指採檢部位殘留水分、體液或酒精 (2)輸注抗壞血酸會造成檢測值偏高 (3)脂血檢體會造成檢測值偏高
96 | 試紙血糖 | LAB047 | 09005C | Glucose(2hrs/dextrometer) | 指尖血 | 請持單親至抽血櫃檯執行 |  | W1~W6上午 | Y |  | 臨櫃 | < 200 mg/dL | 內湖88094 汀州88617 | 試紙上的酵素是取自經在大腸桿菌中重組的醋酸鈣不動桿菌的葡萄糖去氫變種酵素 (GDH-MUT)，該酵素會將血液中的葡萄糖轉化為內酯葡萄糖酸。這種作用會產生無害的直流電電流，血糖機即是依此判斷血糖值。 |  | (1)手指採檢部位殘留水分、體液或酒精 (2)輸注抗壞血酸會造成檢測值偏高 (3)脂血檢體會造成檢測值偏高
227 | 凝血檢驗 | 08024B | 08024B | Fibrinogen | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y |  | 4H/ 4H | 200-400 mg/dL | 內湖88094 | 免疫混濁法(ImmunoturbidimetricMethod) |  | 1 溶血：在結果加註特別說明。 2 當接受溶栓治療的病人樣本來源時，必須使用含plasmin抑制劑（如aprotinin）的抗凝劑混合物來採集檢體。 3 STA-Liquid Fib於下述情況不受干擾：Hb≦2g/L、fibrin degradation products≦130μg/mL、hirudin≦小於3μg/mL、UFH≦2IU/mL、LMWH≦2 IU/mL anti-Xa。
227 | 凝血檢驗 | 08038B | 08038B | FDP | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y |  | 4H/ 4H | ﹤5ug/mL | 內湖88094 | 免疫混濁法(ImmunoturbidimetricMethod) |  | 1 溶血：在結果加註特別說明。 2 混濁的檢體可能會低估FDP的量。 3 類風濕性因子高於470 IU/ml時可能會高估FDP的量 4 Anti-Bovine白蛋白或anti-mouse抗體存在可能會高估Fibrin Monomer的量。 5 STA-Liatest FDP於下述情況不受干擾：Hb≦2g/L、Conjugated Bilirubin≦290mg/L、Unconjugated Bilirubin≦200mg/L、UFH≦2IU/mL、LMWH≦2 anti-Xa IU/mL
227 | 凝血檢驗(當診看報告) | LAB062 | 08026C | PROTHROMBIN TIME-LAB | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y |  | 60 min/ 2H | 11.0-15.0 sec | 內湖88094 汀州88617 | 凝固法(thromboplastin/Ca) |  | 1 溶血：在結果加註特別說明。 2 脂血：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 3 黃疸：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 4 HCT>55%時會導致檢體的抗凝劑比例錯誤而導致凝血時間延長，故需調整抗凝劑量，(以全血1.8 mL與抗凝劑 0.2 mL(200uL)為正常狀況) 根據CLSI H21-A5建議可使用下方公式計算： 抗凝劑量（mL）=[100-HCT(%)]×採血量（1.8mL）×0.00185 例如HCT為55時，帶入公式(100-55)×1.8×0.00185＝0.150mL=150uL，故病人抗凝劑量只要150uL。 5 冷藏：不要將標本儲存在2-8℃，因爲這個溫度會使得VII因子被激肽酶 (Kallikrein)啟動。 6 肝素：STA-NeoPTimal檢測不會被1 IU/ml以下的未分離肝素(UFH) 和1.5anti-Xa IU/ml以下的低分子量肝素 (LMWH)所影響。。 7 待測標本中存在有凝血酶抑制劑（如hirudin，argatroban等）會導致PT時間的延長。
227 | 凝血檢驗(當診看報告) | LAB063 | 08036B | APTT-LAB | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y |  | 60 min/ 2H | 29.6-46.2sec | 內湖88094 汀州88617 | 凝固法(thromboplastin/Ca) |  | 1 溶血：在結果加註特別說明。 2 脂血：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 3 黃疸：儀器原理為機械凝固法，不會干擾儀器的偵測。 4 HCT>55%時會導致檢體的抗凝劑比例錯誤而導致凝血時間延長，故需調整抗凝劑量，(以全血1.8 mL與抗凝劑 0.2 mL(200uL)為正常狀況) 根據CLSI H21-A5建議可使用下方公式計算： 抗凝劑量（mL）=[100-HCT(%)]×採血量（1.8mL）×0.00185 例如HCT為55時，帶入公式(100-55)×1.8×0.00185＝0.150mL=150uL，故病人抗凝劑量只要150uL。 5 血小板第四因子(platelet factor 4,PF4)會抑制Heparin，因此使用APTT監測Heparin治療監控時，玻璃製採血管可能造成PF4釋出，影響檢驗結果，請勿使用玻璃製採血管。 6 使用傳統檸檬酸採血管者，請於1小時內離心完成。 7 建議使用Heparin治療之患者，定期檢驗血小板數，以偵測有無Heparin導致之血小板缺乏症。
227 | 凝血檢驗(當診看報告) | LAB064 | 08079B | D-D DIAMER TEST-LAB | BLOOD | 藍_抽至試管標示處 | 2mL | 24HR | Y |  | 60 min | < 0.5 mg/L FEU | 內湖88094 汀州88617 | Latex Turbidity |  | 1 混濁的檢體可能會低估D-dimer的量(確認使用STA- Owren-Koller以1：6比例稀釋的血漿於540nm下的吸光值<0.35)。 2 纖維蛋白原分解產物的濃度大於15μg/ml時可能會高估D-dimer的量。 3 類風濕性因子高於1000 IU/ml時可能會高估D-dimer的量。 4 Anti-Bovine白蛋白或anti-mouse抗體存在可能會高估D-dimer的量。 5 STA-Liatest DDi PLUS於下述情況不受干擾： 5.1 Hb≦2g/l。 5.2 Conjugated Bilirubin≦290mg/l。 5.3 Unconjugated Bilirubin≦200mg/l。 5.4 UFH≦2IU/ml。 5.5 LMWH≦2 anti-Xa IU/ml。
04 | 糞便常規檢驗 | 07005C | 07005C | NEUTRAL FAT STAIN | STOOL | 糞便收集瓶 | 花生仁大小 | 24HR | N |  | 當天 | 陰性(< 60 drops/HPF) | 內湖88094 汀州88617 | Oil Red O stain |  | 1 中性脂肪染色法無法偵測腸源性吸收不良。 2 礦物油、蓖麻油、其他油性通便劑都會被染上顏色，而導致誤判
04 | 糞便常規檢驗 | 07009C | 07009C | STOOL ROUTINE | STOOL | 糞便收集瓶 | 花生仁大小 | 24HR | Y | 可接受有診斷的病人2~3次或更多次的檢體。 不接受沒有診斷的住院病人第4天後的檢體。 | 60 min/當天 | Appearance：soft。 Ova and parasite：Not found。 Gross blood：Not found。 Occult blood：Negative。 Color：Brown。 RBC：Not found。 WBC（Pus cell）：Not found。 Mucus：Not found。 Fat：Normal | 內湖88094 汀州88617 | O-toluidine化學呈色法/Direct wet smear |  | 1 OB偽陰性：Vitamin C、抗氧化劑。 2 OB偽陽性：Aspirin、含Aspirin藥物、山葵、梨子、香蕉及蘿蔔等
04 | 糞便常規檢驗 | 09134C | 09134C | Stool occult blood(EIA/LIA) | STOOL | OB EIA專用管_綠蓋 | 將塗抹棒插入糞便檢體的三處不同位置，使塗抹棒螺紋處沾有糞便即可 | 24HR | Y | 篩檢下腸胃道疑似出血 | 30 min/當天 | 陰性(< 50 ngHb/mL) | 內湖88094 汀州88617 | EIA Method |  | 1 以下干擾物(100ug/ml以下)並無影響結果：Acetaminophen、Acetone、Albumin、Amitriptyline、Ampicillin、Ascorbic Acid、Aspartame、 Bilirubin、Caffeine、(+)-Chlorpheniramine、Dopamine、Ethanol、Glucose、Penicillin、Aspirin、NSAID，以及檢體中含有Glucose(6000ug/ ml以下)、Triglyceride(3000ug/ml以下)均不影響結果。 2 當服用阿醬匹靈(Aspirin)、非類固醇消炎藥物(NSAIDs)其副作用中，可能會造成下消化道出血，進而導致出現陽性結果。 .3 女性於月經期或痣瘡出血者應於出血狀況停止後，再進行測試
04 | 糞便常規檢驗 | LAB185 |  | Calprotectin(stool) | STOOL | 無菌杯 | 花生仁大小 | 24HR | Y | 外送聯合 | 雙周 | 陰性 | 內湖88094 汀州88617 | 免疫法
04 | 糞便常規檢驗 | PC07001C |  | PC Stool Occult Blood(健檢專用) | STOOL | 糞便收集瓶 | 花生仁大小 | 24HR | Y | 篩檢上腸胃道疑似出血 | 30 min/當天 | 陰性 | 內湖88094 汀州88617 | O-toluidine化學呈色法 |  | 1 OB偽陰性：Vitamin C、抗氧化劑。 2 OB偽陽性：Aspirin、含Aspirin藥物、山葵、梨子、香蕉及蘿蔔等
04 | 糞便常規檢驗 | PC07001E |  | OCCULT BLOOD | STOOL | 糞便收集瓶 | 花生仁大小 | 24HR | Y | 篩檢上腸胃道疑似出血 | 60 min/當天 | 陰性 | 內湖88094 汀州88617 | O-toluidine化學呈色法 |  | 1 OB偽陰性：Vitamin C、抗氧化劑。 2 OB偽陽性：Aspirin、含Aspirin藥物、山葵、梨子、香蕉及蘿蔔等
04 | 糞便常規檢驗 | PC07009C |  | PC Stool Routine(健檢專用) | STOOL | 糞便收集瓶 | 花生仁大小 | 24HR | Y |  | 60 min/當天 | Appearance：soft。 Ova and parasite：Not found。 Gross blood：Not found。 Occult blood：Negative。 Color：Brown。 RBC：Not found。 WBC（Pus cell）：Not found。 Mucus：Not found。 Fat：Normal | 內湖88094 汀州88617 | O-toluidine化學呈色法/Direct wet smear |  | 1 OB偽陰性：Vitamin C、抗氧化劑。 2 OB偽陽性：Aspirin、含Aspirin藥物、山葵、梨子、香蕉及蘿蔔等
04 | 糞便常規檢驗 | PC07011C |  | PC Stool Parasite(健檢專用) | STOOL |  |  | 24HR | N |  | 3天 | Not Found | 內湖88094 汀州88617 | Direct wet smear |  | 無
04 | 糞便常規檢驗 | PCSOB85 |  | STOOL OCULT BLOOD TEST(QUANTITY) | STOOL | IFOBT專用管_藍綠蓋 | 將塗抹棒插入糞便檢體的6處不同位置，使塗抹棒螺紋處沾有糞便即可 | 24HR | Y | 篩檢下腸胃道疑似出血 | 30 min/當天 | 陰性(< 50 ngHb/mL) | 內湖88094 汀州88617 | latex method |  | 1 OB偽陰性：Vitamin C、抗氧化劑。 2 OB偽陽性：Aspirin、含Aspirin藥物、山葵、梨子、香蕉及蘿蔔等
138 | 糞便潛血篩檢專區 | 85 | 85 | STOOL OCCULT BLOOD(IFOBT1) | STOOL | IFOBT專用管_藍綠蓋 | 將塗抹棒插入糞便檢體的6處不同位置，使塗抹棒螺紋處沾有糞便即可 | 24HR | Y | 篩檢下腸胃道疑似出血 | 30 min/當天 | 陰性(< 50 ngHb/mL) | 內湖88094 汀州88617 | latex method |  | 無
08 | 臨床毒物治療監測 | 06510C | 06510C | PARAQUAT (SCREEN TEST) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | W1~W5 | N |  | 當天 | Undetectable | 毒物88093 | 氧化還原法
08 | 臨床毒物治療監測 | 10527B | 10527B | Benzodiazepine | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | Negative(Cutoff <200 ng/mL) | 內湖88220 | 競爭型免疫分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | 10535B | 10535B | TDM-Tricyclic antidepressant (TCA) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | y |  | 60 min | Negative(Cutoff <1000 ng/mL) | 內湖88220 | 競爭型免疫分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | 10802B | 10802B | BARBITURATE(TDM) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | Negative(Cutoff < 200 ng/mL) | 內湖88220 | 競爭型免疫分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | 10803B | 10803B | ACETAMINOPHEN | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 治療濃度：10-25 ug/mL，中毒劑量：4小時>150.0 ug/mL，12小時>50.0 ug/mL | 內湖88220 | 競爭型螢光免疫分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | 10807B | 10807B | ETHYL ALCOHOL | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y | 用優碘消毒/冰浴送檢/靜脈穿刺後20~30分鐘內進行分析 | 60 min | < 50mg/dL | 內湖88220 | Alcohol Dehydrogenase/Enzymatic rate method
08 | 臨床毒物治療監測 | 10810B | 10810B | Amphetamine(SCREEN) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | Negative(Cufoff < 500ng/mL) | 內湖88220、汀州88617 | 酵素免疫分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | 10811B | 10811B | Opiates Screen (Morphine) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | Negative(Cutoff <300 ng/mL) | 內湖88220、汀州88617 | 內湖：競爭型免疫分析法 汀州：競爭型螢光分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | 10812B | 10812B | COCAINE | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | Negative(Cutoff <150 ng/mL) | 內湖88220、汀州88617 | 內湖：競爭型免疫分析法 汀州：競爭型螢光分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | 10813B | 10813B | CANNABINOIDS | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | Negative(Cutoff <50 ng/mL) | 內湖88220、汀州88617 | 內湖：競爭型免疫分析法 汀州：競爭型螢光分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | 10817B | 10817B | Ethanol-drunk not driving | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y | 用優碘消毒/冰浴送檢/靜脈穿刺後20~30分鐘內進行分析 | 60 min | < 50mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Alcohol Dehydrogenase/Enzymatic rate method
08 | 臨床毒物治療監測 | 10818B | 10818B | Ethanol-Driving Under the Influence | BLOOD | 綠 | 2~3mL | 24HR | Y | 用優碘消毒/冰浴送檢/靜脈穿刺後20~30分鐘內進行分析 | 60 min | < 50mg/dL | 內湖88220、汀州88617 | Alcohol Dehydrogenase/Enzymatic rate method
08 | 臨床毒物治療監測 | E3027C | E3027C | MORPHINE(PSY專案篩檢) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | Negative(Cutoff <300 ng/mL) | 內湖88220、汀州88617 | 內湖：競爭型免疫分析法 汀州：競爭型螢光分析法 |  | NA
08 | 臨床毒物治療監測 | E3028C | E3028C | AMPHETAMINE(PSY專案篩檢) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | Negative(Cufoff < 500ng/mL) | 內湖88220、汀州88617 | 內湖：競爭型免疫分析法 汀州：競爭型螢光分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | LAB099 |  | TOX PANEL (AMP, mAMP, BAR, BZD, COC, OPI, CONNA, TCA) | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | AMP 安非他命類 (Cutoff <500ng/mL) mAMP 甲基安非他命類 (Cutoff <500ng/mL) BAR 巴比妥鹽類 (Cutoff <200ng/mL) BZD 苯二氮平類 (Cutoff <200ng/mL) COC 古柯鹼 (Cutoff <150ng/mL) OPI 鴉片類 (Cutoff <300ng/mL) CONNA 大麻 (Cutoff <50ng/mL) TCA 三環抗憂鬱劑 (Cutoff <1000ng/mL) | 內湖88220、汀州88617 | 內湖：競爭型免疫分析法 汀州：競爭型螢光分析法
08 | 臨床毒物治療監測 | LAB110 | 10810B | KTAMINE SCREEN TEST | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND(Cutoff <500ng/mL) | 內湖88220、汀州88617 | 競爭型免疫層析法
08 | 臨床毒物治療監測 | LAB111 | 10810B | MDMA SCREEN TEST | URINE | 紅蓋尿管 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | ND(Cutoff <100ng/mL) | 內湖88220、汀州88617 | 競爭型免疫層析法
09 | 臨床藥物治療監測 | 10501C | 10501C | CARBAMAZEPINE(TEGRETOL)(TDM) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 治療範圍：4.0~12.0 μg/mL，尖峰治療範圍：8.0~12.0 μg/mL，合併使用其他抗癲癇藥物時：4.0~8.0μg/mL，Toxic Effects：over15 μg/mL | 內湖88220 | 比濁抑制免疫分析\PETINIA
09 | 臨床藥物治療監測 | 10502B | 10502B | DIPHENYLHYDANTOIN(TDM) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 有效濃度-10~20 μg/mL，Toxic：>30.0μg/mL | 內湖88220 | 比濁抑制免疫分析\PETINIA
09 | 臨床藥物治療監測 | 10504B | 10504B | METHOTREXATE | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | N | 外送聯合(避光保存) | 當日 | TOX: 24HR>10 umol/L 48HR> 1 umol/L 72HR> 0.1 umol/L | 內湖88220 | CLIA |  | NA
09 | 臨床藥物治療監測 | 10508B | 10508B | SALICYLATE (Aspirin) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | N | 外送聯合 | 3日 | 治療範圍：2.8-20 mg/dL，Toxic：>30.0 mg/dL，濃度>60mg/dL有致命危險 | 內湖88220 | Colorimetric / Ferric Nitrate
09 | 臨床藥物治療監測 | 10509B | 10509B | THEOPHYLLINE(TDM) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 10-20 μg/mL即為有效濃度，Toxic：>20.0μg/mL | 內湖88220 | 比濁抑制免疫分析\PETINIA |  | NA
09 | 臨床藥物治療監測 | 10510C | 10510C | VALPROIC ACID(TDM) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 50~100 μg/mL即為有效濃度 | 內湖88220 | 比濁抑制免疫分析\PETINIA |  | NA
09 | 臨床藥物治療監測 | 10511C | 10511C | DIGOXIN(TDM) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 0.90-2.00 ng/mL即為有效濃度，Toxic：>2.0 ng/mL | 內湖88220 | 磁珠競爭免疫比色法
09 | 臨床藥物治療監測 | 10520C | 10520C | LITHIUM CARBONATE(TDM) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 當日 | 0.60-1.20 mmol/L即為有效濃度，Toxic: > 2.00 mmol/L | 生化88120 | colorimetric assay
09 | 臨床藥物治療監測 | 10525B | 10525B | TDM-phenobarbital (luminal) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 15~40 μg/mL即為有效濃度，Toxic：>50μg/mL | 內湖88220 | 比濁抑制免疫分析\PETINIA |  | NA
09 | 臨床藥物治療監測 | 10536B | 10536B | FK-506 | BLOOD | 紫 | 2~3mL | W1~W6(W6 08:00-12:00) | N |  | 當日 |  | 內湖88120 | ECLIA
09 | 臨床藥物治療監測 | 10537C | 10537C | SIROLIMUS | BLOOD | 紫 | 2~3mL | W1~W5 | N |  | 當日 |  | 內湖88120 | ECLIA |  | NA
09 | 臨床藥物治療監測 | 12197B | 12197B | 血中藥物濃度測定-EVEROLIMUS | BLOOD | 紫 | 2~3mL | W1~W5 | N | 聯合 |  |  | 內湖88094 汀州88617
09 | 臨床藥物治療監測 | LAB090 | 10512B | AMIKACIN(PEAK) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 3日 | Peak Therapeutic：20-25 µg/mLl， 嚴重感染 Peak：25.0-30.0µg/mL | 內湖88220 | EMIT
09 | 臨床藥物治療監測 | LAB091 | 10512B | AMIKACIN(TROUGH) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 3日 | Trough Therapeutic:1.0-4.0 µg/mL 嚴重感染Trough：5.0-8.0µg/mL | 內湖88220 | EMIT
09 | 臨床藥物治療監測 | LAB092 | 10518B | GENTAMICIN(PEAK) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 3日 | 4.0-10.0µg/mL at peak | 內湖88220 | 比濁抑制免疫分析\PETINIA
09 | 臨床藥物治療監測 | LAB093 | 10518B | GENTAMICIN(TROUGH) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | W1~W6 | N | 外送聯合 | 3日 | >2.0 ug/mL | 內湖88220 | 比濁抑制免疫分析\PETINIA
09 | 臨床藥物治療監測 | LAB094 | 10531B | VANCOMYCIN(PEAK) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 輸注30分鐘後：30~40 ug/mL，60分鐘後：25~40 ug/mL，120分鐘後：18~26 ug/mL | 內湖88220 | 比濁抑制免疫分析\PETINIA |  | NA
09 | 臨床藥物治療監測 | LAB095 | 10531B | VANCOMYCIN(TROUGH) | BLOOD | 紅 | 5~8mL | 24HR | Y |  | 60 min | 治療結束範圍：5~10 ug/mL | 內湖88220 | 比濁抑制免疫分析\PETINIA |  | NA
09 | 臨床藥物治療監測 | LAB107 | 10522B | CYCLOSPORINE(PEAK) | BLOOD | 紫 | 2~3mL | W1~W5 | N |  | 當日 |  | 內湖88120 | ECLIA
09 | 臨床藥物治療監測 | LAB108 | 10522B | CYCLOSPORINE(TROUGH) | BLOOD | 紫 | 2~3mL | W1~W5 | N |  | 當日 |  | 內湖88120 | ECLIA
94 | 體液常規及鏡檢檢查(CELL COUNT) | 06014B | 06014B | PH BY PH METER | 依臨床症狀部位送檢 | 無菌試管 | 適量 | 24HR | Y |  | 60 min/當天 | 無 | 內湖88094 汀州88617 | 內湖：氧化還原電位 汀州：試紙呈色法 |  | 無
94 | 體液常規及鏡檢檢查(CELL COUNT) | 07017B | 07017B | APT test | 用染在尿布上之血液、有顯出血現象之糞便、帶血之嘔吐物或黏液來測試 | 使用清潔無污染之玻璃或塑膠容器來裝檢體，或送來染有血液之尿布 | 適量 | 24HR | Y |  | 60 min/當天 | 無 | 內湖88094 | 酸鹼平衡反應 |  | 糞便檢體應該新鮮呈鮮紅色，若呈黑色、焦油狀表示血紅素已經變性。
94 | 體液常規及鏡檢檢查(CELL COUNT) | 16002C | 16002C | ASCITIC FLUID | ASCITES FLUID | 紫 | 3mL | 24HR | N |  | 當天 | 詳見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | 顯微鏡觀察 |  | 如果儀器偵測到檢體存在如細胞凝塊Cell Clumps、碎片Debris等干擾顆粒操作時，儀器將顯示註記警訊WBC Abn Scg (Abnormal Scattergram)或Error，此時必須執行人工計數，並在報告上加註異常情形，避免發出錯誤報告。
94 | 體液常規及鏡檢檢查(CELL COUNT) | 16003C | 16003C | PLEURAL FLUID | PLEURAL FLUID | 紫 | 3mL | 24HR | N |  | 當天 | 詳見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | 顯微鏡觀察 |  | 如果儀器偵測到檢體存在如細胞凝塊Cell Clumps、碎片Debris等干擾顆粒操作時，儀器將顯示註記警訊WBC Abn Scg (Abnormal Scattergram)或Error，此時必須執行人工計數，並在報告上加註異常情形，避免發出錯誤報告。
94 | 體液常規及鏡檢檢查(CELL COUNT) | 16006C | 16006C | CSF | CSF | 紫 | 3mL | 24HR | N |  | 當天 | 詳見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | 顯微鏡觀察 |  | CSF中若含血液會使Pandy’s test變成無意義，因為血中總蛋白濃度為正常CSF濃度的1000倍。
94 | 體液常規及鏡檢檢查(CELL COUNT) | 16010C | 16010C | TOTAL CELL AND DIFFERTIANTION IN BAL FLUID ANALYSI | BAL Fluid | 紫 | 3mL | 24HR | N |  | 當天 | ND | 內湖88094 | 顯微鏡觀察 |  | 如果儀器偵測到檢體存在如細胞凝塊Cell Clumps、碎片Debris等干擾顆粒操作時，儀器將顯示註記警訊WBC Abn Scg (Abnormal Scattergram)或Error，此時必須執行人工計數，並在報告上加註異常情形，避免發出錯誤報告。
94 | 體液常規及鏡檢檢查(CELL COUNT) | LAB018 | 16008C | SYNOVIAL FLUID ANALYSIS | SYNOVIAL FLUID | 紫 | 3mL | 24HR | N |  | 當天 | ND | 內湖88094 汀州88617 | 顯微鏡觀察 |  | 如果儀器偵測到檢體存在如細胞凝塊Cell Clumps、碎片Debris等干擾顆粒操作時，儀器將顯示註記警訊WBC Abn Scg (Abnormal Scattergram)或Error，此時必須執行人工計數，並在報告上加註異常情形，避免發出錯誤報告。
94 | 體液常規及鏡檢檢查(CELL COUNT) | LAB020 | 16004C | OCCULT BLOOD | GASTRIC JUICE | 無菌廣口盒 | 3mL | 24HR | Y |  | 60 min/2H | 詳見各分項 | 內湖88094 汀州88617 | O-toluidine化學呈色法 |  | 1 OB偽陰性：Vitamin C、抗氧化劑。 2 OB偽陽性：Aspirin、含Aspirin藥物、山葵、梨子、香蕉及蘿蔔等 汀州：檢體含大量mucus時會造成偽陰性
16 | 血庫檢驗 | 08052B | 08052B | Betke stain (fetal Hb) | BLOOD | 紫 | 3mL | W1~W5 白班 | N | 產婦產後血2mL以上、新生兒或臍帶血1mL以上 | 2-3 days | Negative | 血庫88095 | 酸劑洗出法 |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 11002C | 11002C | CROSSMATCHING TEST | BLOOD | 紫 | >5mL | 24HR | Y | 請勿混入heparin | 30 min | Compatible | 血庫88095 汀州88617 | 凝集反應(試管法) |  | 嚴重溶血檢體會影響價數判讀
16 | 血庫檢驗 | 11004C | 11004C | ANTIBODY SCREENING | BLOOD | 紫 | >5mL | 24HR | Y | 請勿混入heparin | 30 min | Negative | 血庫88095 汀州88617 | 凝集反應(試管法) |  | 嚴重溶血檢體會影響價數判讀
16 | 血庫檢驗 | 11005B | 11005B | Antibody identification | BLOOD | 紫 | 10ml | 24HR | Y | 請勿混入heparin | 1~4 HR | Negative | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 嚴重溶血檢體會影響價數判讀
16 | 血庫檢驗 | 11006B | 11006B | Elution & Ab identification | BLOOD | 紫 | 30mL | 24HR | Y | 請抽滿三管大紫頭管 | 當日 | Negative | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 11007B | 11007B | Platelet antibody | BLOOD | 黃頭管 | 5mL | 24HR | N | 每週三上午檢驗，請提早前一天送檢 | 每週三 | Negative | 血庫88095 | Solid Phase RBC Adherence Assay |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 11008B | 11008B | Special blood gp.-Lewis antigen | BLOOD | 紫 | 3mL | W1~W5 白班 | Y |  | 當日 | 無 | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 11009B | 11009B | Special blood gp.-D,E,C,e,c | BLOOD | 紫 | 3mL | W1~W5 白班 | Y |  | 當日 | 無 | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 11010B | 11010B | Special blood gp.-over 3 gp. | BLOOD | 紫 | 3mL | W1~W5 白班 | Y |  | 當日 | 無 | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 11011B | 11011B | INVESTIGATION TRANSFUSION REACTION | BLOOD | 紫 | 5mL | 24HR | Y |  | 當日 | 無 | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 12097B | 12097B | Direct Coombs' polyspecific test | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 當日 | Negative | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 12098B | 12098B | Indirect Coombs' test | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y | 請勿混入heparin | 當日 | Negative | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 12099B | 12099B | COOMBS IGG MONOSPECIFIC TEST | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 當日 | Negative | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無
16 | 血庫檢驗 | 12100B | 12100B | COMBS (D) C3D MONOSPECIFIC TEST | BLOOD | 紫 | 3mL | 24HR | Y |  | 當日 | Negative | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無
16 | 血庫檢驗 | BBK033 |  | ANTI-A,ANTI-B TITER(IGG) | BLOOD | 紫 | 5mL | 24HR | Y | 自費 | 當日 | 無 | 血庫88095 | 凝集反應(試管法) |  | 無