三軍總醫院衛（檢）材瑕疵品暨不良反應回報單
案件編號(衛保室填寫)：112065
單位資料（使用單位請填寫項次一至六）：
使用單位	腦中風暨神經重症加護中心	使用人員	OOO
使用時間	112.03.20	單位主管	護理長OOO/業務督導長OOO
二、產品基本資料(請務必填寫正確完整)：
基本檔號(例：08130024)	08430494	品 名	"路希"氣管內管 ENDOTRACHEAL TUBE 7.0MM
廠 牌	RUSCH	數 量	1
規 格	7.0MM	批號(LOT)	19IT02
型號(REF)	112482	廠 商	杏華生技股份有限公司
三、不良品分類及描述：
1.■破裂2.□變形3.□易位4.□接合5.□抽取6.□感應7.□其它 / 不良狀況描述： 氣囊破裂無法充氣
四、建議處理方式：
1.■退貨換貨2.■改善品質3.□更換廠牌4.□其它 （說明欄不敷使用，可以附件方式說明） / 說明：
五、附件：
■樣品2.□照片3.□其它不良證據 （說明欄不敷使用，可以附件方式說明） / 說明：
六、瑕疵品或不良反應是否已造成人體上的傷害：■是(續填第二頁通報表)□否
七、判斷為產品問題或不良反應：□瑕疵品 □不良反應（由消審會填寫）
八、處置狀況： / 1. □要求廠商退貨換貨(瑕疵品) / 2. □召開瑕疵品協調會(瑕疵品) / (瑕疵品累積達採購總數0.2％或累計2次/月之 / 反應回報單) / 3. □回報衛生署「醫療器材不良品反應通報系統」 / (不良反應) / 4. □其他(人為操作不當，非產品問題)				九、處置改善結果： / 對於處置改善結果，貴單位是否覺得滿意？ / 1. □滿意 / 2. □不滿意，原因： / 使用單位確認（簽章）： / (上述簽章欄位：廠商至單位處理退換貨等，單位接收人確認簽章)

醫療器材嚴重不良事件通報表
Ⅱ. 病人資訊
11.通報病安：□是，病安通報案號： ，■否
12a.病人姓名： OOO ，病歷號： 1234567
12b.生理性別︰■男 □女
12c.出生日期︰ 1947 年 6 月 17 日（或約76歲）
12d.體重︰ 公斤
12e.身高︰ 公分
Ⅳ. 不良事件資料
*21.不良事件類別（複選） / ■不良反應（已實質造成傷害）■產品問題（發現品質瑕疵或功能失效等情形）
*22.不良事件結果（單選） / □ A.死亡，日期︰ 死亡原因︰ / □ B.危及生命 / □ C.永久性殘疾 / □ D.胎嬰兒先天性畸形 / □ E.需住院或延長住院 / □ F.其他可能導致永久性傷害之併發症 / ■G.其他尚待評估嚴重性之不良事件（請敘述） 氣囊破裂無法充氣，導致病人低血氧狀況無法改善及二次插管造成氣管的損傷。
23.產品問題分類（複選） / ■器材操作 (器材操作時發現規格不符問題，如軟體或相容性問題) / □環境設施（器材運送、儲存、維修或使用之環境問題） / □人因（產品與使用者間之問題，如使用說明書或操作方法不當） / ■物理特性（材質完整性、製程問題，如滲漏、缺少零件等） / □其他（請敘述）
*29.不良事件之描述（請依事件發生前後順序填寫。應包括(1)發生不良反應之部位、症狀、嚴重程度；(2)產品問題描述；(3)可能導致嚴重傷害之原因及過程；(4)病人後續處置等） / 病人因感染新冠肺炎後導致血氧偏低，經處置後因肺纖維化且血氧偏低，經醫師評估需放置氣管內管，在放置前測試氣囊可充飽，但由醫師置入氣管內管至病人氣道後，聽診確認位置無誤，但呼吸機卻無法透過氣管內管帶起足夠的潮量容積，故醫師囑拔除再重新放置。檢視原先第一次的氣管內管的氣囊是破損的，導致病人低血氧狀況無法改善及二次插管造成氣管的損傷。